## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术无影灯 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 105
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医疗手术照明
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 无影灯类型 | 双母LED手术无影灯
·3.2 | 灯头直径 | ≥65cm，要求双母灯头
*3.3 | 灯头结构 | 非圆盘结构或采用镂空结构，扰流系数＜30%
*3.4 | LED光源 | 单色白光LED灯珠
3.5 | LED光源数量(每个灯头) | ≥60个
3.6 | 最大亮度(每个灯头) | ≥160,000Lux
3.7 | 亮度调节范围 | 20%～100%
·3.8 | 色温（固定色温） | ≥4400K
3.9 | 色彩还原指数 | Ra≥95，R9≥ 97
3.1 | 光斑调节范围（每个灯头） | (25～30)CM
·3.11 | 光斑调节方式 | 通过中置消毒手柄调节光斑大小，光斑调节过程中无需移动灯头
*3.12 | 照明深度20%Ec | ≥110cm
·3.13 | 内窥镜手术环境照明 | 具备独立的内窥镜手术LED照明模块
3.14 | 中置高清摄像系统
·3.14.1 | 摄像像素 | ≥2000000像素 |  |  |  | 量化
·3.14.2 | 变焦倍数 | 光学变焦≥10倍，数码变焦≥12倍
·3.14.3 | 自动对焦功能 | 具备，调焦范围（10-800）mm
3.14.4 | 其它功能 | 具备自动白平衡、亮度调节、图像旋转及缩放等功能
3.15 | 灯臂控制面板 | 具备，可控制开关灯源，调节亮度、光斑大小
·3.16 | 墙面控制系统 | 具备，可以对无影灯以及内窥镜手术照明模块进行调控
*3.17 | 信息化升级 | 品牌具备数字化手术室系统设计实施能力 |  |  |  | 提供合同或案例佐证
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每套） | 包含手术无影灯（含中置高清摄像系统）1套、可灭菌手柄≥5个、墙面控制系统1套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | ■ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。