## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌、分枝杆菌的培养和检测。
*2 | 资质认证 | 设备具有CFDA、FDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测原理 | 采用非侵入式显色连续检测法，支持24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10分钟。
*3.2 | 仪器通量 | 需具备≥240个血培养装载孔位，并具有系统扩容能力，每次扩容≥240个装载孔位，扩展后最大通量≥1440个检测瓶位。
3.3 | 温度设置 | 具备内置温度和显示温度校正功能，恒温可在（25-45）℃宽范围内调整。
*3.4 | 培养瓶 | 培养瓶种类至少包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素需氧瓶、中和抗生素厌氧瓶、中和抗生素儿童瓶、痰及体液结核瓶。
3.5 | 软件系统 | 可提供培养瓶状态查看、曲线查看、温度修改设置、培养瓶信息编辑、数据导出等功能。
3.6 | 培养瓶类型 | 聚合碳纤维塑料瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、适用于气动样本传输系统。
*3.7 | 抗生素吸附能力 | 血培养瓶能够吸附碳青霉烯类抗生素
3.8 | 结果提示功能 | 对阴阳性培养结果自动检测和提示，能提供远距离可视化以及声音图形等相关警报信息提示，支持远程智能警报系统。
*3.9 | 统计功能 | 支持中间信息软件平台，可以实现血培养与质谱鉴定系统、全自动药敏系统的无缝连接、实现标本信息、病人信息的数据整合，以实现血培养污染率、阳性率、报阳时间等数据统计分析。
3.1 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 全自动细菌结核分枝杆菌培养检测系统主机1台；条码扫描器（内置）1台；UPS（内置）1台；启动软件套装1套；
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BacT/ALERT FA Plus | FA Plus | 4000 | 无
2 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BacT/ALERT FN Plus | FN Plus | 4000 | 无
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。