## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验
*2 | 资质认证 | 设备及耗材具有CFDA、FDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 采用动态比色法、比浊法判读生化反应；采用比浊法为检测手段测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。
*3.2 | 仪器通量 | 具有≥60个检测位。
3.3 | 试剂耗材 | 鉴定和药敏测试卡采用全封闭式附独立条形码，无需额外添加专用指示剂及其他耗材等即可上机；鉴定板和药敏板独立包装。
3.4 | 鉴定数量 | 细菌鉴定总数≥580种，可鉴定种类包括但不限于：革兰阴性杆菌、革兰阳性菌（葡萄球、肠球、链球、李斯特等）、厌氧菌、棒状杆菌、真菌、苛养菌（嗜血杆菌、奈瑟菌属等）、芽孢杆菌
*3.5 | 高感染性的鉴定能力 | 对鼠疫耶尔森菌、炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌、布鲁氏菌能准确鉴定。
3.6 | 药敏能力 | 系统至少可对革兰氏阴性杆菌（肠杆、非肠杆）、葡萄球、肠球、无乳链球、肺炎链球等进行药敏试验。
*3.7 | 药敏卡片 | 每种药敏卡中至少90%的抗菌药物可检测不低于5个连续的MIC。对于革兰阳性菌药敏测试卡中至少包含头孢洛林、替考拉宁、达托霉素、利奈唑胺、万古霉素；阴性菌药敏测试卡至少含有舒普深、粘菌素、替加环素等临床常用抗生素。
*3.8 | 检测耐药表型 | 具备基于MIC分布图谱来检测多种耐药表型：如碳青霉烯类的KPC、OXA、MBL以及MRS、ESBL、VREa、HLSR、HLGR、 PRP等的高级专家系统，且高级专家系统中必须包含美国CLSI及EUCAST等国际药敏解释标准，解释标准需每年及时进行免费更新。
*3.9 | 专家系统 | 专家系统中储存有超过 50,000 张MIC 分布图谱，并可以分析3,000种以上的耐药表型。
*3.1 | 比浊仪 | 提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，确保药敏结果直接溯源到菌液浊度，提高药敏定量结果临床参考性。标准浊度管永久有效，保证比浊仪校准和药敏结果的可靠性。
3.11 | 自动性 | 设备可实现鉴定/药敏菌悬液自动填充卡片，自动孵育，自动判读，自动卸载测试卡。
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统主机1台；专用电脑1台；条码扫描器1个UPS 1500VA1台；滤波器各1台；
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-N334 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 N334 | 1000 | 无
2 | 革兰氏阳性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-P639 | 革兰氏阳性细菌药敏卡 P639 | 1500 | 无
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。