## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 床旁血液滤过机 |  |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于成人、儿童多脏器衰竭患者床旁连续性血液净化治疗
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 |  | ≥10英寸显示屏，中文操作界面
·3.2 | 治疗泵 |  | ≥7泵，具备血泵、滤液泵、前置换泵、后置换泵、枸橼酸泵、钙泵、肝素泵
3.3 | 治疗模式 |  | 具备CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE、SCUF等治疗模式
·3.4 | 血流速度 |  | 10-450ml/min
3.5 | 置换液流速 |  | （10～80)ml/min
3.6 | 透析液流速 |  | （10～80）ml/min
3.7 | 滤过液流速 |  | （0～180）ml/min
·3.8 | 压力监测 |  | 具备动脉压力、静脉压力、滤器前压力、跨膜压监测等压力监测
·3.9 | 监测范围 |  | 动脉压检测范围-250mmHg至+300mmHg，静脉压检测范围-50mmHg至+300mmHg，滤器前压力-50mmHg至+500mmHg，跨膜压-150mmHg至+400mmHg
*3.10 | 平衡秤 |  | ≥3个平衡称，置换液称和滤出液称最大总称重≥20Kg
3.11 | 抗凝 |  | 具备一体化设计枸橼酸抗凝、肝素抗凝及枸橼酸+肝素联合抗凝方式自动完成
3.11.1 | 肝素抗凝模式 |  | 肝素抗凝：解析度±0.1ml，连续注射流速范围: （0.5-25）ml/h，推注量范围: （0.1-5）ml/h，推注流速：≥25ml/min
·3.11.2 | 肝素泵 |  | 具备一体化的肝素泵，自动计算用量
3.11.3 | 枸橼酸泵流速 |  | （10-600）ml/h
3.11.4 | 钙泵流速 |  | （1-100）ml/h
3.12 | 加热系统 |  | 采用液体加温方式
3.13 | 温度范围 |  | （35-39）℃，精准度±1℃
3.14 | 数据显示与分析 |  | 具备数据信息显示及分析系统
3.15 | 漏血检测 |  | 具备漏血检测功能
3.16 | 自动除气 |  | 具备自动除气壶，可以自动去除置换液气泡
·3.17 | 内置电源 |  | 具备内置电池，断电后至少持续时间≥15分钟。
3.18 | 气泡检测 |  | 具备气泡检测功能
·3.19 | 管路安装 | 具备一体化管路，管路与滤器可拆分，治疗模式间可灵活切换 | 具备一体化管路，管路与滤器可拆分
3.20 | 报警及安全指标 |  | 具备异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 |  | 主机1台、相关配套配件1套、原厂耗材1套
5 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 床旁血液滤过机 |  | 设备项目编号：2022-JQ06-W3765 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 血液滤过管路及附件 |  | 500
4 | 血液滤过器 |  | 500
5 | 血浆滤过器 |  | 100
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。