## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 胶体液渗透压测定仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 56
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于患者在围术期、重症监护阶段的液体管理。判断是否输血、补液以及补液类型和数量等，床旁实时监测患者胶体渗透压数值等
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 半透膜材料 | 三乙酸纤维素
*3.2 | 规定滤过分子量 | ≤20000道尔顿
3.3 | 电源输出 | DC-12V
3.4 | 使用环境 | 温度5—40℃ 湿度≤85%
·3.5 | 测定压力范围 | 参比液室与样品室最大压力差为0kpa-5.33kpa(0-40mmHg)
3.6 | 压力误差 | ±0.0266kpa（0.2mmHg）
3.7 | 管路密闭性 | 压力达到3.333kpa（25mmHg）时，持续1min各管路探头处无渗漏现象
·3.8 | 动态监测 | ≤2分钟内出结果
*3.9 | 精密度 | ≤0.1mmHg
3.10 | 清洗功能 | 通过内置电子真空泵半自动清洗样品室
3.11 | 安全性 | ≤12V直流电压，无触电危险
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（单台套） | 主机、全套附件盒、盐水瓶带盖、手动盐水泵、盐水管的连接头、置废液抽吸管的连接头、全套接连接管（抽吸管和废液管）、测定室盖子、空气过滤器、电源适配器 、废液瓶带盖等
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。