## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多通道微量注射泵(八通道) |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于集中输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的分析和储存，输注比例1:7
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和（FDA或CE）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 输液信息采集系统 | 任意输注模块之间具备联机功能，满足无缝连续输液需求
3.2 | 注射泵
·3.2.1 | 注射精度 | ≤±1.9%
·3.2.2 | 速率范围 | （0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h
·3.2.3 | 快进流速范围 | （0.01-2300）ml/h，自动和手动快进可选
·3.2.4 | 支持注射器规格 | 1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
*3.2.5 | 自动定位 | 设备可自动固定尾翼夹，节省临床安装注射器时间，避免药物提前进入患者体内，保证用药安全
*3.2.6 | 屏幕 | ≥3.5英寸彩色电容触摸屏
3.2.7 | 阻塞前预警提示功能 | 具备，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行文字弹窗提示
3.2.8 | 重量 | 整机重量≤1.8kg
·3.2.9 | 救护车环境使用 | 适用，符合EN1789标准
3.3 | 输液泵
·3.3.1 | 输血功能（提供产品注册证证明文件） | 支持
·3.3.2 | 营养功能（提供产品注册证证明文件） | 支持
3.3.3 | 输液精度 | ≤±5%
·3.3.4 | 速率范围 | （0.1-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h
·3.3.5 | 快进流速范围 | （0.1-2300）ml/h，自动和手动快进可选
·3.3.6 | 累计量统计 | 支持自动统计：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
3.3.7 | 自动止液夹 | 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开
*3.3.8 | 压力报警阈值 | 至少15档可调，最低75mmHg
3.3.9 | 阻塞前预警提示功能 | 具备，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行文字弹窗提示
·3.3.10 | 阻塞后自动重启输液功能 | 具备，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
3.3.11 | 双压力传感器 | 具备，可检测管路上下端的压力变化
·3.3.12 | 空瓶报警 | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
3.4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每套） | 输液管理系统1套、输液泵1台、注射泵7台、专用台车1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。