## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 流式细胞仪至少为双激光六通道，能够满足临床对于12项细胞因子、六色淋巴细胞亚群、穿孔素颗粒酶、细胞凋亡、Th1/Th2/Th17等项目的检测需求
*2 | 资质认证 | 具备NMPA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 激光器 | 488nm蓝色激光器和638nm红色激光器
*3.2 | 荧光通道 | ≥6通道，兼容FITC、 PE、PerCP、 PE-Cy7、APC和APC-Cy7等荧光染料
3.3 | 固定光路 | 采用固定光路，开机无需调节光路系统
3.4 | 采样速度 | ≥30000个细胞/秒
3.5 | 进样方式 | 蠕动泵或注射泵进样
3.6 | 体积法绝对计数功能 | 具备体积法绝对计数功能，无需任何配套试剂
3.7 | 鞘液流速 | 鞘液流速包含（10-50）μL/min范围，范围内任意设置
3.8 | 荧光灵敏度 | FITC≥100MESF,PE≥100MESF
3.9 | 最小检测粒径 | ≤0.5μm
3.1 | 交叉污染率 | ≤0.5%
*3.11 | 自动进样系统 | 兼容流式管、EP管、96孔板等进样管，可实现连续24管以上高速进样
*3.12 | 样本处理系统 | 可实现淋巴细胞亚群检测样本自动处理和细胞因子样本自动处理功能,批处理能力大于120个
*3.13 | 清洗维护 | 一键式开关机，全自动液路清洗维护
3.14 | 系统语言 | 具备中/英文语言系统
*3.15 | 软件功能 | 提供分析模板，预置报告模板，自动、批量生成报告
3.16 | 软件升级 | 免费升级
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 流式分析软件，1套
4.2 | 硬件 | 流式细胞仪主机配置样本处理系统以及电脑工作站，1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。