## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 半自动生化分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 22
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可检测项目丙氨酸氨基转移酶（ALT）、血红蛋白（HGB）、乳糜血程度（CB），满足献血前初筛检测要求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 操作界面 | 全中文操作界面
3.2 | 检测方法 | 速率法、终点法、吸光度法
3.3 | 样本 | 指尖血（末梢血）或静脉血
·3.4 | 样本量 | ≤15µL
3.5 | 试剂量 | ≤300µL
·3.6 | 检测时间 | 同时检测3个项目≤120s
3.7 | 检测方式 | 同时检测、穿插检测均可，并且各项检测不需重新设置、转换
·3.8 | 检测通道 | ≥5个独立通道
3.9 | 光源系统 | 冷光源和卤钨灯双光源系统
3.10 | 光源通道 | 各光源均为独立光通道，光源和通道是一一对应的关系，不能两个或多个通道共用同一个光源；
3.11 | 吸收池类型及数量 | 5个固定式吸收池，包括3个丙氨酸氨基转移酶（ALT），1个血红蛋白（HGB）、1个乳糜血程度（CB）
3.12 | 恒温系统 | 具备
3.13 | 异常报警 | 图标报警和提示音报警双报警模式
3.14 | 报告打印 | 内置打印机，自动实时打印
4 | 配置需求
*4.1 | 标准配置 | 主机1台
·4.2 | 额外配置 | 抗震箱1个，一次性比色杯≥1000个
5 | 配套试剂耗材 | 具体用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室 确认 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。