## 医疗设备技术需求需求表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 盆底肌锻炼仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 21.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈锻炼，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通道数量 | ≥2通道
·3.2 | 液晶显示屏 | 独立双屏显示模式，且主液晶显示屏≥19寸
·3.3 | AD采样率 | ≥8000Hz
3.4 | AD采样位数 | ≥16位
·3.5 | 刺激频率 | （0.5-999）Hz
·3.6 | 脉冲宽度 | （10-1000）μs
3.7 | 输出电流 | （0-100）mA可调
3.8 | 肌电测量范围 | （1-999）μV
3.9 | 双声音反馈模式 | 支持
3.10 | 评估和筛查方法 | 包括一分钟评估法，三分钟评估法和Glazer评估法
3.11 | 盆底治疗方案 | 包括神经肌肉电刺激
3.12 | 自动和手动设定阈值 | 具备
3.13 | 锻炼方案 | 包括平衡能力锻炼；标准的、进阶式Kegel锻炼；肌肉放松能力的锻炼；具有控尿反射
3.14 | 处方治疗模式 | 具备
3.15 | 全程语音指导功能 | 支持
3.16 | 信息管理功能 | 可实现患者病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作并对患者治疗数据进行查看、修改、查找、打印等操作
3.17 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 标准配置 | 主机1台、电脑1台、液晶显示器1台、打印机1台
·4.2 | 额外配置 | 扫码枪1个
·4.3 | 器械 | 阴道电极2根、直肠电极2根、理疗用体表电极20片、一次性使用心电电极片25片、推车1台、音棒1个、头戴式耳机1个、一次性使用无菌阴道电极5根、圆型电极片20片、乳型电极片24片、矩型电极片20片
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室 确认 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。