## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多功能血液净化装置 （人工肝治疗机） |  |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 全自动可移动式多功能血液净化装置，可进行肝衰及多脏器衰竭、肝脏移植的治疗
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 临床治疗项目 |  | 单纯血浆置换、连续血浆吸附（血浆成分吸附治疗）、直接血液吸 附(血液灌流)、细胞吸附净化（白细胞吸附治疗）、单纯超滤、持续 血液滤过、持续血液透析滤过
·3.2 | 急慢性肝衰竭 |  | 具备连续血浆吸附功能
·3.3 | 乙肝、丙肝病毒清除功能 |  | 具备双重血浆滤过功能
3.4 | 血流速度 |  | （0-400）ml/min
3.5 | 置换液流速 |  | （0-10000）ml/h
3.6 | 透析液流速 |  | （0-10000）ml/h
3.7 | 滤过液流速 |  | （0—12000）ml/h
3.8 | 压力监测 |  | 具备动脉压力、静脉压力、滤器前压力、跨膜压力监测
·3.9 | 加温模式 |  | 内置平板加温器，血浆置换时可同时对血浆和补液加温。
·3.10 | 血浆治疗不停机功能 |  | 可不停机直接更换血浆或废血浆
3.11 | 加温方式及范围 |  | ≥2个加温器，独立控温（35-40）℃
3.12 | 重量平衡 |  | 泵称联动系统，最大允许误差≤±5g
3.13 | 压力检测范围
3.13.1 | 入口压 |  | ≥（-450-500）（mmHg）
3.13.2 | 回血压 |  | ≥（-450-500）(mmHg)
3.13.3 | 滤过压 | 滤过压 | ≥（-450-500）（mmHg）
3.13.4 | 二级滤器压 | 二级滤器压 | ≥（-450-500）(mmHg)
3.13.5 | 跨膜压 | 跨膜压 | ≥（-450-500）（mmHg）
*4 | 配置需求 |  | 主机1台、相关配套配件1套、原厂耗材1套
*5 | 配套试剂耗材 |  | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。