## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液净化装置 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于连续性血液透析(CVVHD)、连续性血液滤过(CVVH)、连续性高流量透析(CVVHFD)、缓慢连续性超滤(SCUF)、血浆置换(TPE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附 (PA)
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 屏幕显示 | 中文操作界面，图文显示操作指引
*3.2 | 血浆置换 | 血浆置换
·3.3 | 双重血浆置换DFPP | 具备
·3.4 | 血浆吸附(胆红素吸附) | 具备
·3.5 | 免疫吸附(神经免疫/风湿免具备疫吸附) | 具备
3.6 | 血液灌流 | 具备
·3.7 | 细胞去除疗法 | 具备
*3.8 | 持续肾脏替代疗法 | 血液透析滤过、血液滤过、血液透析、超滤
·3.9 | 抗凝方式 | 设备一体化自动完成(枸酸抗凝、肝素抗凝及枸酸+肝素联合抗凝方式)
3.10 | 秤数量 | ≥1
·3.11 | 泵数量 | ≥5
3.12 | 血液泵流量范围 | ≥(10~+300) ml/min
3.13 | 滤过液流量范围 | ≥(0~+10000)m1/h
3.14 | 置换液流量范围 | ≥(0~+10000)m1/h
3.15 | 透析液流量范围 | ≥(0~+10000)m1/h
3.16 | 压力监测
3.16.1 | 动脉压 | （-300mmHg~+300mmHg）
3.16.2 | 静脉压 | （-100mmHg~+500mmHg）
3.16.3 | 滤器前压 | （-400mmHg~+450mmHg）
3.16.4 | 滤过液压 | （-50mmHg~+500mmHg）
·3.17 | 气泡检测 | 气泡检测器≥2
·3.18 | 漏血检测 | 漏血检测器≥2
*3.19 | 加温系统 | 一体式加温，置换液加温(非血液)，控温 (35-39)C
·3.20 | 再循环功能 | 具备，可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复
*3.21 | 管路安装 | CRRT模式均采用一套管路完成，管路滤器可拆分、可扩展更多治疗模式
3.22 | 报警及安全指示 | 具备声、光提示功能：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，支架一个，配套软件一套
5 | 配套试剂耗材 | 年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | √ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 血液净化装置 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 血液净化的体外循环管路 | 无 | 100
2 | 血液净化用回路 | 无 | 100
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。