## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | CT高压注射系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在CT增强中，通过经皮穿刺进入血管孔道，将X线造影剂注射到检查部位，可以对病变部位进行诊断性造影与治疗。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 规格 | 双筒
3.2 | 注射头显示屏 | 分别显示造影剂和盐水剩余容量
3.3 | 双马达驱动系统 | 可同时吸药，注药
3.4 | 自动追踪 | 具备自动追踪功能，推杆连接活塞
3.5 | 自动针筒就位 | 自动推动活塞，等待吸药
3.6 | 自动吸药功能 | 具备
3.7 | 自动排气 | 具备
3.8 | 针筒位置自动探测功能 | 具备
3.9 | 针筒无方向性 | 针筒无方向性
3.1 | 推杆自动回缩 | 可在任何位置卸下针筒
3.11 | 显示器 | 彩色 LCD显示触摸屏， 不同颜色显示造影剂和盐水
3.12 | 注射容量 | (1-200)ml，1ml增量
3.13 | 注射速度 | (0.1-10)mL/s，0.1mL/s增量
*3.14 | 安全压力预设 | 最高压力≤300psi
*3.15 | 压力曲线 | 实时图形显示压力曲线
3.16 | 暂停 | (1-900)s，1s增量
3.17 | 保持 | 最大保持时间≥20分钟
3.18 | 扫描延时 | (1-300)s
3.19 | 预设相数 | ≥5相
3.2 | 预设方案 | ≥200个
3.21 | 排气确认 | 图形化显示
*3.22 | 集成盐水试注射 | 具备集成盐水试注射
*3.23 | 同时注射 | 可同时注射造影剂和盐水
3.24 | 适应DICOM3.0协议 | 实现与医院HIS、RIS、PACS连接
3.25 | Worklist功能 | 病人登记信息获取
3.26 | 对比剂信息输出功能 | 病人注射信息的处理和图形化报告，可编辑的信息模块
3.27 | 针筒加热功能 | 标配，半导体加热套
3.28 | 标准安装方式 | 一体式
3.29 | 可选安装方式 | 悬吊式
*4 | 配置需求 | 1.触摸屏显示控制工作站1台 2.注射头控制系统1套（非无线设计） 3.主控制系统1套 4.针筒保温套1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | CT高压注射系统
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | CT高压注射器针筒 | 针筒与连接管路 | 3000
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。