## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 缺血预适应训练仪 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 23万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 配合药物，用于缺血性脑卒中高危人群辅助治疗及血压测量。
*2 | 资质认证 | 主机与外接设备分别具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 血压测量
3.1.1 | 血压测量方法 | 示波法
3.1.2 | 传感器 | 静电式电容传感器或机械式电容传感器
3.1.3 | 测量范围 | 压力 0mmHg-260mmHg；脉搏 40 次/min-180 次/min
3.1.4 | 压力测量精度 | ≤±0.4kPa(3mmHg)
3.1.5 | 脉搏 | 脉率≤60 次/min 时,允差应为±2 次/min； 脉率＞60 次/min 时,允差应为±3 次/min 或 3%次/min，两者取最大
3.1.6 | 过压保护 | 300mmHg ±1%
3.2 | 缺血适应训练
*3.2.1 | 缺血适应训练模式下，具有训练方案 | 具备缺血适应训练方案，可以根据训练需求，进行方案压力、压迫力、释放休息时间的方案调节
3.2.2 | 缺血适应训练减压方式 | 均速排气阀，全范围排气速率 5±3 mmHg/s
3.2.3 | 排气方式 | 电子排气阀，压力从 260mmHg 下降到 15mmHg 的时间不超过 10S
3.2.4 | 整机气密性 | ≤6 mmHg/min
3.2.5 | 安全保护 | 受试者在训练过程中有不能耐受或意外能一键终止
3.3 | 心率与血氧气测量
3.3.1 | 心率监测范围 | 30bpm-300bpm。
3.3.2 | 血氧饱和度测量范围 | 70%-100%，具有低血氧报警功能。
3.3.3 | 血氧饱和度分辨率 | ≤1%。
3.3.4 | 血氧饱和度测量方式 | 成人血氧探头（指夹式）
3.4 | 血糖检测
3.4.1 | 血糖检测样本 | 新鲜的末梢毛细血管全血。
3.4.2 | 血糖测量范围 | (1.1-33.3)mmol/L。
3.4.3 | 血糖检测时间 | ≤ 5 秒±0.5 秒。
3.5 | 主机功能
3.5.1 | 具备国家认证的身份证读取系统 | 扫描范围≥30mm
3.5.2 | 功能集成性 | 主机除了具备的缺血适应训练功能之外，可通过内置物理集成心率、血糖、血压、血氧饱和度等检测设备。
3.5.3 | 居民信息读取集成性 | 具备身份证读卡功能， 支持读取身份证信息。同时在无卡情况下，支持手动录入建档或选取本地已建档居民。
3.5.4 | 筛查功能 | 具备高危筛查量表， 对心脑血管高危人群及患者 进行脑卒中及冠心病的筛查，并进行数据记录。
3.5.5 | 触摸屏 | 内置触摸屏，配备快捷按钮
3.5.6 | 电池 | 锂电池，整机断电可持续工作≥ 4 小时
3.5.7 | 存储功能 | 数据本机储存≥32G，本机自动保存 2000 人次以上的检测数据，可储存报告≥15000 份，报告可生成pdf格式
3.5.8 | 显示器 | 分辨率为≥1920*1080。尺寸≥21.5 英寸。可支持触屏、键盘输入。 可支持多种输入法
3.6 | 数据保密性 | 建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外
3.7 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置要求 | 主机1台；电源配置器：1个；训练臂带A:5副；训练臂带B：5副；测血压臂带：3只；血压外接设备1个；血糖外接设备1个；血氧外接设备：1个；血氧探头1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。