## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脉动治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 33.6万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 调整脊椎、骨关节排列，关节松动；改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 便携款，尺寸要求 | 长*宽*高≤50cm*50cm*20cm
3.2 | 治疗触头 | ≥2种触头，单、双触头可互换使用。
3.3 | 指示灯颜色 | 频率范围≥3种，用不同颜色表示
3.3.1 | 频率一 | 频率一范围为（8-12 ）Hz；表示调整效果最佳
3.3.2 | 频率二、频率三 | 频率二范围为（6-7） Hz；频率三频率范围为（4-5 ）Hz
·3.4 | 电子触发器推力频率 | 具备以加速度响应识别的近似自然频率，（4 - 12 ）Hz的变化率进行推动，直到加速度响应达到最大值
3.5 | 推动预设力选择 | 具备100牛顿、200牛顿、400牛顿选择
*3.6 | 推力时间 | 单次击打有效时间为≤1s
3.7 | 智能声音反馈 | ≥2种指示音反馈；单鸣声为加速反应已达最大，双鸣声加速反应未达最大，静音加速无反应
·3.8 | 内置加速度传感器 | 具备同时测量加速度变化，以此给出推力位移和调整频率
·3.9 | 预加载控制器 | 将触头抵在需调整部位并下压，指示灯变色，扣动扳机即可进行调整
3.1 | 报警及治疗指标 | 指示灯预警
3.11 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）无
*4 | 配置需求 | 1.智能主机1台 2.颈椎触头1个 3.胸椎触头1个 4.腰椎触头1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。