## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 3D运动捕捉和生物力学分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可进行3D动作捕捉、生物力学分析和实时生物反馈训练的系统,显示身体综合状态、平衡能力、灵活度、核心稳定能力、动态姿势、下肢力量和损伤风险水平，可应用于科学研究
2 | 技术和性能参数
2.1 | 便携 | 设备配有便携式手提箱，使用时不受场地大小限制，操作简单
*2.2 | 利用3D红外摄像头进行测试和训练 | 利用3D红外摄像头进行体姿和稳定性、平衡、关节活动度及功能性动作测试，一键生成报告。
2.3 | 3D关节活动度评估 | 实时捕捉关节位置，精确测量至少48个关节的活动度，支持关节各方向的主动、被动、抗阻活动度的实时评估，自动生成报告，支持回看和打印。
2.4 | 3D姿势评估 | 评估静态姿势，≤10s的3D姿态分析，自动生成分析报告，支持回看和打印。
2.5 | 3D功能动作评估 | 评估功能性动作的质量。自定义功能动作，包括步态分析。3D分析功能动作质量，支持回看和打印。
2.6 | 3D平衡测试 | 评估平衡能力，分析摔倒风险。≥20种平衡测量方式，满足患者全面的平衡分析和对接触性或非接触性外伤导致的脑震荡基线测定，支持回看和打印。
2.7 | 3D功能动作筛查 | 快速评估体能水平，分析损伤风险。至少满足3分钟内筛查全身25个关节在三个运动平面内的功能状态。测试会得出综合报告，以显示出身体综合状态、平衡能力、灵活度、核心稳定能力、动态姿势、下肢力量和损伤风险水平，支持回看和打印。
2.8 | 双侧对比分析 | 可进行关节活动度与功能测试双侧对比分析，支持自动生成对比报告。
2.9 | 支持提供训练方案 | 针对功能动作筛查得出的问题进行针对性的纠正训练。训练包括但不限于灵活性纠正训练，稳定性纠正训练。
*2.10 | 红外摄像头要求 | 红外摄像头采样率≥100Hz。
2.11 | 笔记本电脑参数 | 处理器: Intel Core i7或AMD R7以上 显卡: Nvidia GeForce RTX 2060或 GTX 1660ti及以上型号 内存: ≥16 GB 存储: ≥512 GB 固态硬盘，或1TB 硬盘 端口: USB 3.0以上 操作系统: Windows
2. 12 | 设备不良事件情况 | 设备无不良事件发生
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 配套软件1套 使用时限≥8年
3.2 | 硬件 | 1.显示屏 1个 2.显示屏支架 1个 3.笔记本电脑 1个 4.鼠标 1个 5.体感装置 1套（3D红外摄像头） 6.三脚架 1个 7.打印机 1个 8.HDMI线 2根
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。