## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 半导体激光治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于缓解轻微肌肉与关节疼痛，促进肌肉组织放松，改善局部血液循环。
2 | 资质认证
*2.1 | NMPA（CFDA）认证 | 具备
·2.2 | FDA和CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 激光器分类 | 4类
3.2 | 工作方式 | ≥2种，至少包括连续模式、脉冲模式
·3.3 | 治疗系统 | 治疗系统≥2种，内置病例方案≥65种、3D动态人体解剖肌肉图和神经图
·3.4 | 治疗激光波长 | 采用2种治疗激光波长：810nm ± 10nm 联合980nm ± 10nm
3.5 | 瞄准光 | 波长：650nm ，功率：≤4.5mW
*3.6 | 输出功率 | ≤15W
3.7 | 治疗头 | ≥4种
3.8 | 输出功率调节开关 | 手柄按钮开关操作
3.9 | 脉冲模式脉冲重复频率范围 | 2Hz-10000Hz
3.1 | 脉冲模式脉冲持续时间范围 | （50%占空比）250ms-0.05ms
3.11 | 接口及升级功能 | 配备USB接口，可进行数据升级
3.12 | 整机重量 | ≤8KG
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，治疗探头1套，激光防护眼镜3副，电源线1根
4.1 | 软件 | 基于Windows系统研发的智能操作系统，主机自带自动校准功能
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。