## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 腔镜系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于为外科医生在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像
*2 | 资质认证 | 具有NMPA,FDA及CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主机光源一体机 | 摄像主机和光源主机一体设计
*3.2 | CMOS高清图像传感器成像 | CMOS数量≤3
·3.3 | 光源类型 | ≥2种至少具备LED光源和NIR近红外激光光源
3.4 | LED光通量 | ≥800lm
·3.5 | LED光源寿命 | ≥20000小时
·3.6 | 近红外光级别 | 3R级医用激光
·3.7 | 发射激光波长范围 | NIR近红外激光光源发射激光波长805±4nm
3.8 | NIR近红外激光光源脉冲重复率 | ≥20脉冲/秒
3.9 | NIR近红外激光光源最大输出能量 | ≤2mj/脉冲
3.10 | 视频输出信号 | ≥3种，至少具备HD-SDI、3G-SDI、DVI
3.11 | 分辨率 | 视频输出分辨率≥1920×1080p
·3.12 | 荧光模式 | 显示模式≥4种，至少具备高清白光模式，黑白荧光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式，并可通过摄像头按钮自由切换
3.13 | 电子调焦功能 | 具备，可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度
3.14 | 输出格式 | 输出格式为16:9
3.15 | 电气安全 | 医用设备电气安全CF-1
·3.16 | 扩展功能 | 具备可升级扩展开放手术模块，兼容腔镜手术与开放手术
*4 | 配置需求 | 主机1台、台车1套、数据线1套、电源线1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。