## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动消化内窥镜清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 39.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于清洗、消毒胃肠镜、十二指肠镜管镜及超声胃镜等软式内镜
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 尺寸：宽×深×高(mm) | ≤1200mm×600mm×900mm
*3.2 | 异步双盆 | 异步清洗两条内镜
*3.3 | 程序设定 | ≥10种清洗消毒程序
·3.4 | 触摸液晶显示屏 | ≥9英寸
3.5 | 软式内镜清洗功能 | 兼容各种品牌的软式内镜
·3.6 | 超声内镜清洗功能 | 可清洗各品牌超声内镜、TEE探头
·3.7 | 水槽内部岛式结构 | 全浸泡
3.8 | 洗消记录打印功能 | 具备
·3.9 | 测漏保护 | 具备智能测漏保护功能
3.10 | 高精度空气过滤器 | ≤0.2μm
·3.11 | 读卡器 | 具备
3.12 | 自身消毒程序 | 具备
·3.13 | 调节液位浮球 | 具备
3.14 | 消毒液储液槽 | ≥2个
3.15 | 消毒液使用次数记录功能 | 具备
3.16 | 报警及安全指标 | 消毒液不足报警、清洗酶不足报警、酒精不足报警、过滤器脏、水压高低、报警、内镜漏气报警、排水受堵报警、消毒槽水位太低报警
3.17 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台、清洗连接头 2套、连接进水管 2根、外置水过滤器 1套、内镜编号和人员操作卡片 各5张
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。