## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多参数监护仪（带有创压） |  | 总数量（台/套） | 9 | 预算总金额（万元） | 40.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可对成人、小儿和新生儿患者的心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、有创血压进行监护，可记录并发出报警。
*2 | 资质认证 | 具备CE或FDA和CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 屏幕尺寸 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏
•3.2 | 显示屏 | ≥8通道波形显示，并支持多点触控及手势操作，可用手指上下滑动以达到切换显示的内容
3.3 | 内置电池 | 具备，锂电池支持监护仪工作时间≥2小时。
•3.4 | 槽位数 | 主机≥2槽位
3.5 | 心律失常 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。
3.6 | 心率测量范围 | （30-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.7 | 静态压力测量范围 | （0-260）mmHg，最大误差±3mmHg
3.8 | 呼吸频率测量范围 | 成人监测范围(0-60)次/分钟，最大误差±2次/分钟
3.9 | 血氧饱和度监测 | （70-100）%，最大误差±2%
3.10 | 体温测量范围 | 测量范围 (0 -50)ºC ，最大误差±0.1℃
3.11 | 测量范围 | （-50mmHg-360mmHg），（-6.7kPa-48kPa）
3.12 | 计算功能 | 主机配备药物计算、血流动力学计算、氧和计算、通气计算、肾功能计算
*3.13 | 兼容模块 | 后期可根据临床需求升级与监护仪兼容的模块：连续心排量模块（PICC或CCO）、二氧化碳模块、成人心排量模块,以上模块需在设备注册证上体现
•3.14 | 其他兼容模块 | 神经肌肉传导（NMT）、脑部与区域血氧饱和度（rSO2）、双频指数（BIS）、麻醉气体（AG）
3.15 | 报警及安全指示 | 监护仪具备声光报警，报警分中高低三级，报警音量可调节
•3.16 | 报警及安全指示 | 监护仪具备上下限报警，支持图形化报警（心电电极片脱落，对应电极片单独在屏幕上闪烁报警），并支持自动设置报警阈值
*4 | 配置要求（单台套） | 主机1台、心电导联线≥1套、血氧指夹≥1套、血压袖带≥1套、有创压模块1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。