## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物电反馈刺激仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 39.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 设备通道 | 至少包含4个电刺激通道和1个压力通道
3.2 | 设备采样率 | ＞8192Hz
·3.3 | 肌电测量范围 | 1μv-3000μv（r.m.s)
3.4 | 刺激/休息时间 | （0-20）s
·3.5 | 电刺激脉冲频率范围 | （1-1000）Hz
·3.6 | 电刺激脉冲宽度 | （50-1000）us
·3.7 | 分辨率 | ≤0.5uv(r.m.s)
3.8 | 刺激电流强度 | 0mA-100mA
3.9 | Kegel训练 | 至少包含肌电值
3.10 | 显示器 | ≥21英寸
3.11 | 筛查指标 | 包含前静息平均值、前静息变异性、快速收缩时间、快速收缩最大值、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性等
·3.12 | 治疗模式 | 神经肌肉电刺激、智能阈值触发电刺激、多媒体游戏、Kegel、 |  |  |  | 、
3.13 | 刺激模式 | 刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激、系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值
3.14 | 压力模块 | 自动充放气与压力反馈
3.15 | 压力测量范围 | (0~150)mmHg
3.16 | 压力测量精准度 | ±10%或±5mmHg
3.17 | 压力测量分辨率 | 0.1mmHg
3.18 | 电极脱落保护 | 具备
3.19 | 传输方式 | 具备蓝牙无线传输
3.20 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、显示屏1个、生物反馈软件1套、台车1台、激光打印机1台、键盘1个、鼠标1个、内置音箱1套、一次性使用阴道电极≥5个、阴道电极≥1个、直肠电极≥1个、理疗用体表电极片≥20对
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。