## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 体外红光照射治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 52
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在透析患者进行血液净化过程中，通过对体外循环的血液进行红光照射治疗。
2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光源 | LED红光（非红外线）
3.2 | 光谱波长 | 650±20nm
*3.3 | 光功率密度 | 2-7mW/cm2,距LED灯表面中心垂直距离2cm处的光功率密度≥2mW/cm2且≤7mW/cm2
3.4 | 照射时间 | 0-120分钟，在该照射时长范围内可自由选择照射时间，且设备屏幕中能实时显示日期、时间以及倒计时时长（倒计时时长最高为120分钟）。
*3.5 | 照射方式 | 红光照射，将血液透析体外管路放置在设备内置的红光照射场中进行体外全身血液照射。
*3.6 | 照射装置 | 红光照射装置为嵌入式（将血液透析管嵌入放置于红光照射场），红光照射场置于设备内部，为内置设计不外露，人的视线不会直接碰触光源。
*3.7 | 照射场固定装置 | 红光照射场配有推拉式的固定血液透析管路装置，避免管路随意移动。
3.8 | 照射温度 | 38℃以下，显示屏中可以实时显示照射场温度和设备表面温度。
*3.9 | 软件系统 | 配备专用的软件界面操作系统，包含登录账号密码、患者照射信息记录（含患者编号、照射日期及时长、照射结果等）、照射数据的导出管理、用户权限管理等
3.10 | 移动装置 | 底部配置脚轮，设备可移动使用，操作更简易，方便快捷。
*3.11 | 数据管理 | 根据不同级别的操作员设置不同的操作权限；可以对患者治疗数据进行搜索和查找，便于管理；设备显示屏中可直接查询及显示患者数据，同时配有USB接口导出数据。
*3.12 | 安全控制 | 1、内置高温保护装置，当照射场或者设备表面温度超过38度时，设备自动关闭照射LED灯，切断电源，发出报警声。 2、外置急停开关，在任何时候按下急停开关可切断设备电源。
*3.13 | 提示音 | 配备提示音装置，到达设置的照射时长后，设备会发出提示响声，提醒红光照射已结束；当照射场温度或者设备表面温度高于38度，设备能发出报警提示音。
3.14 | 操作面板显示 | 配备液晶触摸显示屏
3.15 | 电源 | AC.220V，50HZ
3.16 | 报警及安全指标 | 高温状态、患者使用时间完成后，均会发出警报声音提示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 软件操作系统一套（内置）
4.2 | 硬件 | 主机一台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供（此设备无消耗性和高值配件）
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报（10年）
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格（此设备维修费用以厂家售后系统报价为准）
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后15天（工作日）内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | √无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。