## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 荧光定量PCR系统 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 59
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测及产物特异性分析等多种研究领域
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测通道 | ≥6个，配有专用FRET通道用于蛋白热稳定性实验；
·3.2 | 温度梯度 | 具有动态温度梯度PCR功能，梯度温控数≥8个，每个温度孵育时间相同；
3.3 | 通量 | ≥96
3.4 | 耗材兼容性 | 完全开放，可使用0.2ml单管、8联管、96孔板等；
3.5 | 触摸屏控制系统 | 可独立运行，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线；
*3.6 | 光源 | ≥6个带有滤光片的LED；
*3.7 | 检测器 | ≥6个带有滤光片的检测器；
3.8 | 温度准确性 | ≤±0.2℃；
*3.9 | 激发/发射波长范围 | （450-730）nm；
3.10 | 已校准染料 | 预校准SYBR Green I、FAM、HEX、FRET探针等染料；
·3.11 | 检测方式 | 逐孔扫描或光纤通路检测，非整板拍照，无需ROX染料校准；
3.12 | 安装要求 | 适应运输搬运情况，搬运后无需调试校正，即装即用，无需荧光校准；
·3.13 | 软件功能 | 软件可进行多变量实验的设置，无需第三方软件即可提供T-TEST、单因素ANOVA分析，具有内参基因选择、多板数据合并等基因表达分析工具；
3.14 | 通量扩展 | 软件可以同时控制≥4台同类仪器实现高通量；
3.15 | 云平台功能 | 可以实现云平台计算分析数据；
3.16 | 远程管理控制 | 具有监测实验过程，自动发送数据，自动备份数据，加密文件管理功能；
*4 | 配置需求 | 分析软件1套 主机1台、电脑1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。