## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无菌接驳机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医用PVC管路的热合、对接、满足血液制品的制作和血袋上血辫的热合，使连接好的管路达到无菌连接目的
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证或FDA认证 | 具备
·2.3 | PEI无菌认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 连接速度 | ≤20秒
3.2 | 接合牢度拉力 | ≥5kg
3.3 | 接管效果 | 确保接口内壁光滑无PVC毛刺，连接之后的耗材管道和新传送的液态物需保证无菌
·3.4 | 无菌接驳 | 在接驳全过程中外界不与管路直接接触，不采用刀片式接管
3.5 | 液晶显示器 | 具备显示操作过程、操作步骤及剩余时间，并可以在出现故障时提示
3.6 | 管路安装方式 | 管路一边一个
3.7 | 接管模式 | 能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿)
3.8 | 温度控制系统 | 内设温度感应器，能够连续监测调整接驳时的温度
·3.9 | 开机预热 | 无需预热，开机使用
3.1 | 管路夹 | 能够同时打开关闭，操作过程中完全锁闭
3.11 | 管路范围 | 外径：（4.6-5.4）mm；内径：（3.0-4.2）mm
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 无菌接管机主机1台，不锈钢血袋托盘1套，配套耗材1套
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 无菌接驳机 |  | 设备项目编号： 2023-06YL-A66 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 计数器（刀片） | 无 | 2000
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。