## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液透析滤过机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱及尿毒症毒素清除
*2 | 资质认证2 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 治疗模式 | 间歇性血液透析(HD)，血液滤过(HF)和血液透析滤过(HDF)治疗，并可在治疗中进行模式切换
3.2 | 动脉压力监测范围 | (-300 - 140 )mmHg
3.3 | 静脉压力监测范围 | (-10 - 400) mmHg
3.4 | TMP监测范围 | (-150 - 600) mmHg
3.5 | 血泵流速范围 | 0ml/min，(10-560)ml/min
3.6 | 透析液流速范围 | (300-750)ml/min
·3.7 | 透析液流量调节梯度 | 50ml/min
·3.8 | 置换液流速范围 | (20-440)ml/min
3.9 | 肝素泵流速范围 | (0-10.0)ml/h
3.10 | 漏血探测器 | 敏感度≥0.35ml/min (血细胞比容32%，±2%)
3.11 | 透析液温度 | ≥（34-39）℃
3.12 | 血压监测功能 | 具备
·3.13 | 在线清除率监测功能 | 标配在线清除率检测装置，可进行尿素氮清除率实时监测，能够评估病人透析效果；可实时显示清除率K值、目标Kt/V值、预测Kt/V值、血浆电导率和目标Kt/V时间
·3.14 | 置换液自动调节功能 | 具备
·3.15 | 清洗消毒方式 | 具有自动热消毒和热冲洗模式，适用多种化学消毒和热消毒方式，兼容多品牌消毒液，热消毒温度可达到93度，且热消毒对设备内部管路无损耗
·3.16 | 安装及预冲方式 | 可自动安装泵管并自动加载动静脉压力传感器，全自动预约式预冲
3.17 | 空气探测器 | 超声探测
·3.18 | 血容监测功能 | 具备
·3.19 | 电导控制模块 | 独立的电导度控制和保护系统，实现反馈式透析液配制系统，可使用通用型碳酸氢盐干粉支架。可以实现单独可调钠和碳酸氢盐，实现个体化透析并保证病人安全。支持多样化浓缩液配比方式
·3.20 | 集中供液模块 | 配备≥2个集中供液接口
·3.21 | 漏液监测 | 具备多个漏液传感器，体外循环或水路有泄漏时自动报警；置换液接口设置独立漏液传感器，减少置换液泄露风险。
3.22 | 操作界面 | ≥15英寸液晶触控屏，中文操作界面，直观式导航系统及在线图文帮助功能
3.23 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
·3.24 | 内置电池 | 断电后连续工作≥15min
3.25 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 血液透析滤过机 | 主机1台,细菌过滤器2支，血压监测组件1个，电源线1根
·4.2 | 透析充分性组件 | 透析充分性组件1套
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。