## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 腔镜系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 34
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于子宫腔的观察、摄影和微创手术中成像
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证1 | 具备NMPA认证
·2.2 | 资质认证2 | FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备兼容性 | 除医用内窥镜图像处理器必备之外，其余设备均可替换为医院现有设备，与医用内窥镜图像处理器连接。
3.2 | 内窥镜图像处理器
·3.2.1 | 图像处理功能 | 包含（AGC、白平衡、拍照、图项实时冻结功能）四种及四种以上模式
3.2.2 | 图像质量 | 标清画质以上
3.2.3 | 处理器支持最高分辨率 | 1920x1080
3.2.4 | 存储功能 | 可存储图片与视频
3.2.5 | 输出模式 | 包含CVBS、HDMI两种及两种以上模式
3.3 | 图文工作站
·3.3.1 | 功能需求 | 可以对接医院的PACS系统或定制对接HIS系统
3.3.2 | 台式电脑 | 配置不低于（4G内存，500G硬盘，win7旗舰版/win10专业版）
3.3.3 | 打印机 | 根据院方需求型号提供打印机一台
3.4 | 一次性使用电子宫腔成像导管
·3.4.1 | 芯片 | 医用级芯片OV6946
·3.4.2 | 规格型号 | 外径≤5mm，且具有两种型号以上。
*3.4.3 | LED光源 | ≥300LUX
3.4.4 | 视野角 | 视场角≥100°+360°旋转。
3.4.5 | 弯角设计 | 带弯角，方便探查左右宫角、输卵管开口及行输卵管插管通液术
·3.4.6 | 器械通道 | 3Fr-6Fr不同粗细的通道
*3.4.7 | 重量 | ≤500g
3.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 每套包含（医用内窥镜图像处理器、内窥镜显示器、医用灌注泵、台车、工作站台车、图文工作站、打印机、相关配套软件）
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。