## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动分离纯化样本的DNA、RNA和总核酸（PCR级纯度）
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 适用样本 | 细菌、真菌、全血、外周血、组织、体液、拭子、痰液等
*3.2 | 纯化技术 | 磁珠分离法
3.3 | 纯化位置 | 有单独的纯化区域完成
·3.4 | 运行所需准备时间 | ≤5分钟
3.5 | 密闭性 | 具备
3.6 | 产物纯度 | （1.8-2.0）ug/ml
* 3.7 | 样本数量 | 可同时处理≥96个样本
·3.8 | 单次运行时间 | ≤96T/h
3.9 | 支持最大样本种类 | 同一次运行支持≥10种不同类型样本同时进行分离纯化
3.1 | 移液机械臂 | 内置2个移液机械臂且工作过程中互不干扰
3.11 | 试剂移取臂工作原理 | 针孔穿刺式法
3.12 | 移液精控设备 | 压缩O型环扩张技术
3.13 | 液体处理体积 | 1.液体处理体积：（10-3000）μl； 2.最大移液体积：≥1200μl； 3.起始样本体积：（50-500）μl（每批96个样本），（50-1000）μl（每批48个样本）； 4.洗脱体积：（50-200）μl
3.14 | 洗脱体积准确度 | 纯化程序中设定洗脱体积的90%
3.15 | 加热温控范围 | （20-100）℃
3.16 | 制冷温控范围 | (5-10)℃
3.17 | 反应前磁珠混匀功能 | 具备
·3.18 | 检测功能 | 具备样本凝块检测和识别移液枪头是否缺失
3.19 | 可拓展功能 | 可以和同品牌同功能的设备连接
3.20 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机和携带操作软件电脑各1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；
6.2 | 技术文件 | 支持LIS连接，费用由中标方提供
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。