## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动蛋白分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额 （万元） | 99.6万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可检测蛋白常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿、白蛋白
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测原理 | 散射比浊法
3.2 | 检测样本 | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液；
3.3 | 样本功能 | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能；
·3.4 | 检测速度 | ≥220测试/小时；
·3.5 | 检测项目 | ≥60项；需包含：免疫球蛋白A、G、M、E、补体C3、补体C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿、白蛋白、免疫球蛋白κ型轻链、免疫球蛋白λ型轻链、α1-微球蛋白、β2微球蛋白、a1酸性糖蛋白、a2-巨球蛋白、转铁蛋白、铜蓝蛋白、触珠蛋白、前白蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白
·3.6 | 特殊项目 | 需包含：免疫球蛋白亚型IgG1、IgG2、IgG3、IgG4四项、游离轻链κ、游离轻链λ两项、可溶性转铁蛋白受体sTfR、糖缺失转铁蛋白、血清淀粉样A，具有新项目的持续开发能力；
·3.7 | 样本稀释 | 样本稀释范围：（1:1 - 1:40000）
3.8 | 检测波长 | 840nm；误差≤±25nm
3.9 | 尺寸与重量 | 单台设备安装尺寸长x宽x高小于：1.9mx0.8mx0.8m； 重量小于：130Kg；
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 配套软件一套 设备主机一台、工作站一套；
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供厂家工程师使用培训
·6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内
*封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。