## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肺功能测试仪（营养代谢车） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于测量病人静息代谢率和三大营养物质比率的精准测量
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 能量代谢测试原理 | 每次呼吸法（BXB）
3.2 | 测试功能 | 机械通气法营养代谢测试
·3.3 | 间接能量测定 | 可通过流量传感器与呼吸机直接连接 |  |  |  | ·
·3.4 | 无创心排量 | 可支持直接FICK法测量
3.5 | 测试参数 | REE、REE pred%、VO2、VCO2、RQ、CHO/REE、FAT/REE、PROT/REE
·3.6 | 压差式流量传感器性能 | 精确度：≤±3%或10ml；分辨率：≤2.4ml/sec；应用范围：100～2000ml
3.7 | 氧分析器范围性能 | 0～100%；分辨率：≤±0.1%；响应时间（10～90%）≤130ms
3.8 | 二氧化碳传感器范围性能 | 0～15%；分辨率：≤±0.1%，响应时间（10～90%）≤130ms
3.9 | 触摸屏 | 具备
3.10 | 打印报告 | 可出分析图和数据分析
3.11 | 报警及安全指标 | 氧气低浓度报警提示窗
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机 1台、专用台车 1个、流量传感器 20个、模拟定标器 1个、气体采样管 1根、气体减压表 2个、 测试定标气体（4L） 2瓶、打印机 1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。