## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 消化动力学测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在临床上用于检测咽、上食道括约肌、食道、下食管括约肌、胃和肛门直肠的压力值。
*2 | 资质认证 | 具CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 测压电极 | 固态电容环绕电极
·3.2 | 食道电极 | ≥30组高分辨率测压通道，每组通道有≥10个环绕测压点
·3.3 | 肛肠电极 | ≥10个测压通道，≥120个测压点
·3.4 | 数据采集频率 | ≥60Hz (≥60次/秒)
3.5 | 数据采集量 | ≥1800个数据/秒
3.6 | 压力测量范围 | 0至300毫米汞柱
3.7 | 压力校准范围 | 0至300毫米汞柱
3.8 | 电极防护 | 可使用一次性电极导管防护套
3.9 | 数据采集器 | 采用即插即用接口,压力校准接口
3.1 | 食管测压采集软件 | 静态食管测压，动态食管测压，食管下括约肌(LES) 食管上括约肌（UES），食管体动力学评估，pH电极定位
·3.11 | 食管测压分析软件 | LES生理结构,PIP定位,静态LES/UES压力,裂孔疝评估,LES/UES残余压力,分类数据(DL,CDP,BTT DCI,CFV,IBP,IRP)，分类标准自动分析
3.12 | 肛门直肠压力采集软件 | 直肠运动模式，量化评估肛门、直肠的维持自制和排便的运动功能,分析肛门内括约肌功能、肛门外括约肌功能，直肠顺应性，肛门直肠抑制反射
3.13 | 显示模式 | 包含但不限于彩色轮廓图，传统线性图，高清晰三维压力柱状图，轮廓图/线形图混合模式
3.14 | 电子袖套 | 任意设定电子袖套的位置和长度
3.15 | 生理解剖图 | 实时动态压力显示图
3.16 | 等压线图 | 2条等压线，可任意设定压力强度
3.17 | 个性化报告生成 | 提供UES,LES以及食管体部≥50个测量值，可根据医生要求自行设置
·3.18 | 注册证 | 设备及电极导管都具有独立注册证
3.19 | 报警及安全指标 | 设备具有异常提示功能
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1台、台车1台、校准系统1套、计算机系统1套及打印机1台，套膜20个，软件一套后续免费升级
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件,厂家自报
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。可接入医院HIS系统。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 场地无需水电改造，即插即用
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 √ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 消化动力学测量仪 |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
1 | 电极 | 无 | 2
2 | 球囊 | 无 | 500
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。