## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 住院医师规范化培训，超声科操作使用体模产科（经腹经阴盆腔超声诊断系统） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 78
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于真实超声设备进行经阴道及经腹的超声扫查，包含5种模块：异位妊娠超声检查模块、子宫内病变检查模块、IUD避孕环超声检查模块、导尿模块、膀胱尿量监测模块
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 一体化台车 | 具备，可双屏显示及摄像功能，可调整高度和角度
2.2 | 模型尺寸 | ≤（34cm*33cm*24cm/长*宽*高），标准的双腿弯曲体位；模型结构包括：子宫、子宫颈、阴道、卵巢、输卵管、膀胱、直肠、骨盆。同时支持进行导尿操作，可导出真实液体
*2.3 | 评估功能系统 | 针对超声操作流程和手法以及操作规范进行客观评分；3种模式：训练模式、考核模式、标准病例库模式；包括2种评分表（产科超声检查评分表、盆腔及阴道超声检查评分表）匹配任意品牌超声设备上，超声检查图像无损输出，同步显示操作手法录制与超声成像的视频对比，操作界面可进行全屏截图及区域截图
·2.4 | 录制功能 | 可移动及调节摄像头角度，操作视频可录制、保存以及回放，超声画面与实时操作手法应同屏显示
2.5 | 远程评分功能 | 距离≥100m，系统支持多人评分
·2.6 | 超声病例模块
2.6.1 | 异位妊娠超声检查模块 | 子宫出血、道格拉斯窝出血、宫外孕、3种病例，解剖结构包含：子宫、输卵管、直肠、卵巢、膀胱、骨盆、阴道，均支持使用经阴探头与盆腔探头扫查（需提供模块现场演示）
2.6.2 | 子宫内病变检查模块 | 子宫内膜癌、子宫肌瘤、卵巢囊肿、道格拉斯窝出血、4种病例，解剖结构包含：子宫、输卵管、直肠、卵巢、膀胱、骨盆、阴道，均支持使用经阴探头与盆腔探头扫查（需提供模块现场演示）
2.6.3 | IUD避孕环超声检查模块 | 子宫、输卵管、直肠、卵巢、膀胱、骨盆、阴道、均支持使用经阴探头与盆腔探头扫查（需提供模块现场演示）
2.6.4 | 导尿模块 | 包含：会阴、尿道、生殖器、支持进行导尿管插入、支持进行液体导出（需提供模块现场演示）
2.6.5 | 膀胱尿量监测模块 | 膀胱内50ml、300ml、150ml、尿滞留 4种状态(需提供模块现场演示）
2.7 | 教师端口 | 自主编辑评分表、超声检查步骤及考试试卷，添加标准视频与标准课件，可在病例步骤内添加超声切面图片、超声切面视频、超声手法图片、超声手法视频；可支持设置用户权限
2.8 | 学生端 | 3种模式：训练模式、考核模式、标准病例库模式；具备超声切面图片、超声切面视频、超声手法图片、超声手法视频和超声标准评分表
*2.9 | 虚拟仿真 | 针对超声检查流程、超声设备的操作与参数设定、超声模型病例应用学习、可通过虚拟医师与虚拟患者互动问诊；（提供证明资料）
2.1 | 超声设备教学 | ≥3种探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头；检查部位：腹部、妇产，可调节设备参数（增益、焦点、深度、冻结）对应超声图像在系统中也会体现；（提供软件录制视频证明材料）
2.11 | 测试试题 | 具备
2.12 | 教学功能 | 虚拟场景可实现3D模型查看，放置有虚拟超声诊断模型，虚拟超声模型与真实实物外观完全一致（需提供证明资料）
·2.13 | 解剖教学 | ≥5种病例模块：心脏模块、腹主动脉模块、右上腹模块、左上腹模块、产科模块，以任意程度的透明或半透明方式展示骨骼、动脉、心脏、神经、脏器毗邻结构（提供软件录制视频证明材料）
2.14 | 病例模块系统语言 | ＞8种语言
2.15 | 软件注册 | 原厂软件注册权证书（提供证明材料）
*3 | 配置需求 | 经腹经阴盆腔超声诊断系统 1套（一体化台车、屏幕≥21寸、硬盘容量≥258G、运行内存≥8G、分辨率≥1920*1080）超声综合技能考核评估系统 1套、超声检查虚拟仿真系统 1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。