## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 连续性血液净化机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急性或慢性肾功能衰竭、肝功能受损或合并多脏器功能衰竭的血液净化治疗
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证或CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕显示 | 中文操作界面，图文显示操作指引
*3.2 | 加温系统 | 一体式加温，置换液加温；控温：35℃～39℃
*3.3 | 治疗模式 | 血液透析滤过、血液滤过、血液透析、血浆置换、血液灌流、超滤
*3.4 | 泵数量 | ≥5泵，血泵、滤液泵、置换泵、肝素泵、废液泵
3.5 | 称
3.5.1 | 称的数量 | ≥2个
3.5.2 | 称的总承重 | 最大承重≥10kg
3.6 | 压力监测
3.6.1 | 动脉压 | ≥(-250～+300）mmHg
3.6.2 | 静脉压 | ≥(-80～+300)mmHg
3.6.3 | 滤器前压 | ≥(-200～+400)mmHg
3.6.4 | 滤过液压 | ≥(-50～+500)mmHg
3.7 | 流速范围及精度
3.7.1 | 血流速 | ≥300ml/min
·3.7.2 | 置换液流速 | ≥（0～120）ml/min
·3.7.3 | 透析液流速 | ≥（0～120）ml/min
·3.7.4 | 滤过液流速 | ≥（0～180）ml/min
3.8 | 空气检测 | 超声波检测
3.9 | 漏血检测 | 光学检测
3.10 | 压力监测 | 动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警
*3.11 | 管路安装 | 一体化管路，管路滤器可拆分
·3.12 | 血液过滤器或血液灌流器 | 需提供和原厂一致
3.13 | 报警及安全指标 | 系统声光报警，具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、气泡报警、漏血报警
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥5年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 连续性血液净化机 |  | 数量： | 2台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 血液净化管路 |  | 5000 | 2台总量
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。