## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 胸腔按压机（胸外按压设备） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 56
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于实施心脏骤停救治
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 工作模式 | 电动电控
3.2 | 按压模式 | 持续按压、30:2按压
3.3 | 按压方式 | 仿手工按压，无需挤压胸廓，保护神经系统
·3.4 | 促进胸廓复位装置 | 具备
3.5 | 按压深度 | 5～6cm之间，误差≤±2mm
·3.6 | 按压频率 | 100～120次/分钟，误差≤±2%
3.7 | 支撑支臂 | 具备硬质支臂，机器重量不能累加到患者身上
3.8 | 机器背板 | 可透X光射线
3.9 | 供电方式 | 可支持电池、220V交流电源和12/100V车载电源
3.10 | 电池工作时间 | ≥45分钟
3.11 | 重量 | ≤8Kg
3.12 | 组装时间 | ≤10秒
·3.13 | 可配合除颤手柄、除颤电极、触诊、超声等治疗手段，无需拆卸机器或者移动按压头 | 具备
3.14 | 可配合ECMO直接置管，无需拆卸机器 | 具备
3.15 | 手臂固定装置 | 具备
3.16 | 防水等级 | IP≥43
3.17 | 报警及安全指标 | 设备故障报警提示、电池电量过低报警
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(单台套) | 主机 1台，背板或绑带 1套，电池 2块，电源适配器1个，便携背包1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。