## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 156
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于全身型彩色超声诊断仪，可开展腹部、介入、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等超声检查
*2 | 资质认证 | 具备NMPA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕尺寸 | ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器
·3.2 | 触摸屏 | ≥15英寸触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调≥50度
3.3 | 硬盘 | ≥1T硬盘
*3.4 | 全场聚焦成像 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，图像上无焦点显示
3.5 | 组织特异性成像 | 针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
·3.6 | 声速匹配技术 | 根据人体组织真实情况，实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
*3.7 | 激活探头接口 | 激活探头接口≥5个
3.8 | 扩展成像 | 凸阵、线阵、容积、心脏探头可用
3.9 | 精细血流成像功能 | 具备精细血流成像功能
3.1 | 一键自动优化 | 具备一键自动优化功能
·3.11 | 向量血流分析技术 | 可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征，具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量
·3.12 | 剪切波定量式弹性成像功能 | 可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量
·3.13 | 自动工作流设定 | 具备自动标注体位图、注释及自动切换检查模式
3.14 | 穿刺针增强技术 | 凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度
·3.15 | 无线传输 | 可将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
3.16 | 原始数据处理 | 支持动、静态图像冻结后，不少于32项参数调节
3.17 | 最大显示深度 | ≥38cm
*3.18 | LGC | LGC: ≥8段
·3.19 | 频谱取样容积 | 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头
·3.20 | 频谱偏转角度 | ≥±30度（线阵探头）
3.21 | 频谱测量 | 支持频谱自动测量
3.22 | 探头配置 | 配置凸阵探头、浅表探头、相控阵探头、小凸探头
3.23 | 穿刺引导 | 所配探头配置金属穿刺架，总计4个
*3.24 | 血管硬度分析 | 实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。
3.25 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.26 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 至少包含： 1、超声系统及软件 2、剪切波定量式弹性成像软件 3、血管内中膜自动测量软件 4、自动工作流设定软件 5、穿刺增强显示软件
4.2 | 硬件 | 至少包含： 1、凸阵探头一支、配套金属穿刺架一个 2、浅表探头一支、配套金属穿刺架一个 3、相控阵探头一支、配套金属穿刺架一个 4、小凸探头一支、配套金属穿刺架一个
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。