## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 普通医用病床 |  | 总数量（台/套） | 800 | 预算总金额（万元） | 400
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于普通病房的患者护理、疗养
*2 | 资质认证 | 具备第一类医疗器械备案凭证、ISO13485、ISO9001认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 病床类型 | 三摇，支持背部、腿部及整体升降调节，调节摇杆可隐藏与床体内
3.2 | 整床床体规格和主体色调 | 长≥2100mm，宽≥1000mm，米色或咖啡色 |  |  |  | 宽不超过1200mm
3.3 | 调节范围
3.3.1 | 床面升降 | 最低位≤500mm，最高位≥700mm
3.3.2 | 背板角度 | 最低位0°，最高位≥70°，误差范围±2°
3.3.3 | 腿板角度 | 最低位0°，最高位≥40°，误差范围±2°
3.4 | 角度显示功能 | 具备
3.5 | 床体护栏
3.5.1 | 结构 | 4片分体式护栏，全覆式设计，每段护栏可单独使用
3.5.2 | 收放方式 | 手动，具备阻尼辅助
3.5.3 | 同侧护栏间间隙 | ≤100mm
3.5.4 | 护栏离床面高度 | ≥350mm
3.6 | 床面材质 | 冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm
·3.7 | 床体材质 | 钢或更优材质，厚度≥1.5mm
3.8 | 床头尾材质 | 冷轧钢管骨架，内注工程塑料一次成型，拆卸方便
3.9 | 护栏材质 | ABS或HDPE材质
3.1 | 四角防撞轮 | 具备
3.11 | 体位调节系统材质 | 整体材质为 ABS 材质，具备防霉性（提供第三方检验机构出具检测报告）
3.12 | 脚轮 | 四只静音双面脚轮，直径≥125mm
3.13 | 中控制动系统 | 具备
·3.14 | 承载重量 | ≥200kg
·3.15 | 餐桌板 | 与床一体，可收纳至床尾
3.16 | 引流挂钩 | 床板下缘两侧均有挂钩≥4个，挂钩底端距离地面不低于55cm，可移动
3.17 | 置物架 | 床板下有置物架，置物架与床底距离≥35cm
3.18 | 病例卡槽 | 具备
·3.19 | 输液架预留插孔 | 4个
3.2 | 床垫
3.20.1 | 规格 | 尺寸及分段与病床配套，床垫四周活动范围≤5cm
3.20.2 | 材质 | 半棕半绵，配有拉链，可拆洗
·3.20.3 | 厚度 | ≥80mm
·3.20.4 | 防滑 | 具备防滑衬垫或床尾具备床垫阻挡装置
3.21 | 床头柜
3.21.1 | 主体颜色 | 主体颜色与病床搭配
3.21.2 | 脚轮 | 静音万向脚轮，具备刹车装置
3.21.3 | 主体材质 | 非金属材质
3.21.4 | 侧面衣架 | 具备
3.21.5 | 可抽出式餐板 | 具备
3.21.6 | 空间结构 | 上层为抽屉，下层为柜子，其中柜内分两层
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 包含医用病床、床头柜、床垫、可转挂钩输液架、一体式餐桌板各1个，引流袋挂钩4个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
*5.9 | 交货期 | 接甲方通知后2周内送货到达指定位置
6 | 采购实施意见
6.1 | 采购方式 | ■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
6.2 | 评审方法 | □综合评分法 ■质量优先法 □经评审的最低价法
6.3 | 样品评审 | 是否组织样品评审（■是 □否）。提供单台套（病床、床垫、床头柜），需跟本项目投标品牌型号一致
注： 1.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 2.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“●”或“不做标识”）。采购评审时★、●号或不做标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 3.★及●标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 4.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 5.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。