## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机（婴儿） |  | 总数量 （台/套） | 10 | 预算总金额 （万元） | 425
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于新生儿、儿童高频通气，常频通气，无创双水平通气
*2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 | 具备NMPA认证
2.2 | 资质认证2 | 通过CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 高频模式 | 具备
·3.2 | 常频模式 | 包括IMV、A/C、SIMV+PSV+、VtLim/VG
·3.3 | 常频呼吸频率 | 常频呼吸频率≥220次/分
·3.4 | 无创模式 | NCPAP、 NIPPV（或者经鼻双水平通气）
·3.5 | 后备电池要求 | >30min
3.6 | 监测功能
·3.6.1 | 压力监测参数 | 包括PEEP(呼气末气道正压),Pmax（气道峰压）,Pmean（平均气道压）,Posc（震荡压）
·3.6.2 | 容量监测参数 | 包括MV（分钟通气量）,VTe（呼出潮气量）,VTi（吸入潮气量）,Vleak（漏气量）,Vo（震荡潮气量）,Mvo（震荡分钟通气量）
3.6.3 | PEEP(呼气终末正压） | （0-30）cmH2O
·3.6.4 | 曲线 | P(t)：压力时间波形； V'(t)：流速时间波形；(t)：容量时间波形
3.6.5 | 呼吸环 | 容量压力环；流速容量环；流速压力环
*3.7 | 最小潮气量 | ≤2ml
3.8 | 流量传感器
·3.8.1 | 传感器死腔量 | ≤0.8ml
3.8.2 | 流量传感器要求 | 可高温、高压、浸泡、熏蒸消毒，重复使用
3.9 | 氧浓度 | 21%-100%
3.10 | 无创模式压力支持参数要求 | NCPAP（经鼻持续气道正压通气）:0-30cmH2O NIPPV（无创正压通气）: Pmax： 10 – 50 cmH2O Pmin： 10 – 50 cmH2O
3.11 | 高频模式要求 | 高频吸气百分比可调，高频震荡通气最低频率：≥5Hz
3.12 | 报警要求 | 1、报警方式：光闪烁，报警音和文字信息显示自动报警界限调整。 2、压力报警参数：气道峰压报警，气道平均压报警，呼气末气道正压报警，震荡压报警。 3、容量报警参数：分钟通气量报警，呼出潮气量报警
4 | 配置需求（单台/套）
*4.1 | 标准配置 | 1、主机一台（包含高频震荡功能） 2、可重复加热使用呼吸管路2套 3、流量传感器≥2个 4、温度控制传感器1套
·4.2 | 额外配置 | 病人单元一套（包含加热湿化装置、安全泄压阀、呼吸阀门、温度传感器、应急保护功能），腹部触发运动模块1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。