## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动毛细管电泳仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额：48（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用毛细管电泳原理，进行全自动的核酸片段大小测定。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光源 | LED光源
3.2 | 自动化程度 | 采用预装式卡夹，即插即用；自动制胶、灌胶、上样功能；毛细管自动清洗功能；
3.3 | 上样形式 | 直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；
*3.4 | 上样数量 | 可以一次性完成1-96间任意个数样品的检测分析；
*3.5 | 单次最快电泳时间 | ≤1分钟；
*3.6 | 检测片段范围 | 15bp-50kb，可检测大于50kb的核酸，最大检测范围≥165kb；
*3.7 | 灵敏度 | 无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度不低于5pg/ul；
3.8 | 样品上样量 | ≤0.1ul；
3.9 | 卡夹 | 提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查等分析；
*3.10 | 分辨率 | ≤2bp（200bp片段）;
3.11 | 软件功能 | 自动输出电泳胶图、峰图等数据，并以报告形式完整打印输出；输出格式PDF，WORD，JPG；
3.12 | 全封闭式防污染设计 | 具备
3.13 | 通胶装置 | 具有通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。
3.14 | 给压装置 | 采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；
3.15 | 软件升级 | 软件终身免费升级；
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 分析软件，1套；5套授权离线版分析软件；
4.2 | 硬件 | 全自动毛细管电泳仪主机1套，分析系统1套（含主机）
4.3 | 配件耗材 | 空气压缩机，1台；通胶装置，1套；UPS，1台；
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 联网功能 | 具备连接医院LIS系统功能
*7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。