## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 中央监护系统（多屏） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 100
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于监测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等参数，实现对各参数监督和报警
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、CE及FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机结构 | 模块化设计，槽位插件槽≥3个
3.2 | 显示屏 | ≥15英寸彩色触摸显示屏，WXGA TFT显示器, 分辨率1280*800
*3.3 | 可监测参数 | 心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、双有创血压、连续心排和心输出量、中心静脉血氧饱和度、呼末二氧化碳、脑电、BIS、NMT等
3.4 | 转运模块 | ≤4英寸，触屏无缝转运监护仪:支持监测心电、血氧、血压
·3.4.1 | 转运模块显示 | 同时显示主机与转运模块所监测参数
·3.4.2 | 转运模块操作 | 具备主机与转运模块同时操作
3.5 | 心电监测数据及波形 | 具备12导联心电监护，支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz，12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新，QT及QTc分析，实时显示数值，除颤后波形恢复时间小于2秒钟
·3.5.1 | ST分析 | 12导联ST数值可以环形图形式标记，实时更新显示≥3个ST段环形图趋势变化
3.6 | 心率测量范围 | （30～200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.7 | 心律失常分析 | ≥23种
*3.8 | 血氧饱和度监测 | FAST脉搏血氧饱和度或MASIMO SET脉搏血氧饱和度（70～100）%，最大误差±1%
3.8.1 | 血氧智能报警延迟 | 具备
3.9 | 无创血压监测
3.9.1 | 测量校准模式 | 血管内测量法和水银柱测量法
3.9.2 | 静态压力测量范围 | （0～260mmHg）,最大误差±3mmHg
3.9.3 | 过压保护功能 | 具备成人、儿童
3.9.4 | 自动测量周期范围 | （1～120）分钟
3.10 | 双有创测量范围 | (-40～360)mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示
·3.10.1 | 有创压标名 | 具备：中心静脉压（CVP）、腹内压（IAP）
3.11 | 呼吸监测
3.11.1 | 呼吸频率范围 | 成人监测范围(0～60)次/分钟，最大误差±2次/分钟
3.11.2 | 呼吸暂停报警 | 具备
3.12 | 潮气末二氧化碳
3.12.1 | 测量方式 | 主路法和旁路法
3.12.2 | 测量范围 | (0～150) mmHg
·3.12.3 | 旁路法采样率 | ≤50ml/min
3.13 | 体温 | (0～45)℃，最大误差±0.1℃，支持一次性和可重复使用体温探头
3.14 | 脑电图 (EEG)模块 | 提供≥4通道的实时EEG监测、CSA（压缩的频谱阵列）形式的 EEG 趋势信息
3.15 | BIS模块监测范围 | (0～100)
3.16 | 心排模块
·3.16.1 | 肺动脉导管和PICCO测量 | 一个模块可实现测量
3.16.2 | PICCO | 连续心输出量测量（非单机），微创，适用于成人及儿童患者，胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)，提供每搏心输出量变异性指数(SVV)，可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，全心舒张末期容积(GEDV/GEDVI)，全心射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数
3.17 | NMT模块 | 提供四个成串刺激（TOF)、强直刺激后计数（PTC）、双短强直刺激（DBS）或单刺激（Single Twitch)模式，可显示监测数值，条形图或趋势，轻松了解肌松程度辅助临床决策
·3.18 | 临床决策支持和第三方软件功能 | 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势，可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度，可支持柱状图查看监护参数按时间分布情况，可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，可支持脓毒血症辅助筛查功能，可支持脓毒血症复苏及管理阶段的流程管理
3.19 | 中央工作站
3.19.1 | 显示器 | ≥21寸彩色液晶显示器，2套50寸分屏显示器
3.19.2 | 实时监测 | 可实时显示≥12张床位信息，包含心电、血氧、血压等参数信息
·3.19.3 | 信息回顾 | 数据回顾≥96小时，报警事件存储和回顾功能，在同一回顾页面同时显示全息波形、报警、图形趋势、表格趋势等信息
·3.19.4 | 报警功能 | 具备报警摘要功能，可将报警上下限与参数趋势同屏对比显示；具备报警审计日志功能，可捕获并存储报警和事件日志≥80天
3.19.5 | 网络功能 | 可通过有线方式与监护仪连接
3.19.6 | 打印功能 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告
3.19.7 | 双向控制功能 | 支持远程对监护仪的设置和操作
3.2 | 报警及安全指标 | 监护仪具有声光报警，报警分高中低三级，报警音量可调节；监护仪具有上下限报警，窒息报警；中央站有声光报警，同步监护仪报警
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 监护仪主机 1台、中央站 1套、IBP 4个、模块（PICCO、呼末CO2、BIS、EEG、NMT、体温）各1个、转运监护仪 1个、21寸显示器 1套，50英寸分屏显示器 2套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。