## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 精子自动检测分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 22
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 精液浓度活力检测采用正相差技术，形态学检测采用量化分析技术，具备质量控制功能。
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 精子尾部识别功能 | 精子尾部识别功能，运动轨迹图可以设置隐藏，提高检测精度。
·3.2 | 精子活力分析符合率 | 精子活力分析前向运动PR符合率≥93%，非前向运动NP符合率≥90%，不活动精子IM符合率≥98%。
·3.3 | 对比分析功能 | 具备WHO5精液检测标准分析流程，内置自动对比两份标本功能，生成可信区间表并自动匹配。
3.4 | 活力检测项目 | 被检精子数 、精子浓度、精子总数、 总活力百分率 、PR百分率、 NP百分率、 IM百分率、 PR浓度、 PR精子总数等。
3.5 | 病历导入功能 | 分析软件有批量导入病例功能。
3.6 | 形态学分析功能 | 软件自动分析形态学，能识别分析精子头部、中段、主段、过多残留胞浆。
·3.7 | 形态学临床符合率 | 精子正常形态分析符合率≥98%,异常精子分析符合率≥94%
3.8 | 高级检索功能 | 高级检索功能，支持文本模糊搜索，并可单边及区间数据统计。
3.9 | 报表签名功能 | 系统具备报表电子签名功能。
·3.10 | 质量控制 | 质控包含如下功能： a、取样误差模块（要求自动分析可控状态） b、自身差异模块（浓度，活动率，形态学，存活率4个子功能） c、Xbar和Sbar模块（自动分析失控原因） d、人员差异模块（Bland,Youdon,双因素方差分析3个子功能） e、月均值模块（自动分析失控原因） f、室内质控模块，在导入实验室数据后实时生成相应的质控图表。
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 进口品牌三目显微镜1台：通用相差显微镜 Ph10x， Ph20x相差物镜 ，40x物镜，100x油镜； 配套彩色摄像机1台：1920×1200分辨率，最大帧率162fps； 进口品牌彩色喷墨打印机1台。 配套电脑1台，CPU：I5处理器，内存8GB，硬盘：256GSSD+1T，显示器：23寸及以上屏幕（1920×1080分辨率），WIN10专业版；
4.2 | 软件 | 浓度活力分析系统1套、形态学分析系统1套、质量控制系统1套
4.3 | 配件耗材 | 显微镜灯泡1个，6V30W
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。