## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心输出量测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用微创测量的辅助诊断工具来监控血压、心肺功能、循环和器官功能变化。并可以与其它床旁监护和临床评估一起，监护处于各种风险中的患者
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，FDA或CE
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 显示界面 | ≥8英寸彩色显示
3.1.1 | 显示屏类型 | 电容式触摸屏幕
3.1.2 | 分辨率 | 分辨率≥800*480
·3.2 | 数据存储时长 | ≥200小时
3.3 | 数据传输接口 | 至少具备LAN，USB
3.4 | 数据传输 | 可导入PC电脑
3.5 | 经桡动脉测量血流动力学 | 具备经桡动脉测量血流动力学功能
·3.5.1 | 监测指标 | 至少具备心率（HR）、有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、心脏做功指数（CPI）、左心收缩力指数（dPmx）
3.5.2 | 动脉压（AP）测量范围 | （0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.5.3 | 中心静脉压（CVP）测量范围 | （-10～50），准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.5.4 | 心排量（CO）测量范围 | （0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min
3.5.5 | 每搏量（SV）测量范围 | （1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min
3.5.6 | 动脉波形分析连续监测 | 具备动脉波形分析连续监测
3.5.7 | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测 | 具备全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测功能
3.6 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量
·3.6.1 | 通过热稀释法校正连续心输出量测量 | 具备通过热稀释法校正连续心输出量测量功能
·3.6.2 | 可监测指标 | 至少具备有创动脉压力（AP）、平均动脉压力（MAP）、心输出量（CO）、每搏量指数（SVI）、心率（HR）、全心舒张末期容积指数（GEDI）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、全身血管阻力指数（SVRI）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左心收缩力指数（dPmx）、心脏做功指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）、肺血管通透性指数（PVPI）
3.6.3 | 动脉压（AP）测量范围 | （0～250）mmHg，准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.6.4 | 中心静脉压（CVP）测量范围 | （-10～50），准确性±4mmHg（绝对）或4%相对
3.6.5 | 心排量（CO）测量范围 | （0.25～20）L/min，准确性：平均误差≤±3%或0.15L/min
3.6.6 | 每搏量（SV）测量范围 | （1～200）ml，准确性平均误差≤±3%或1.5mL/min
3.6.7 | 全心舒张末期容积指数（GEDV）测量范围 | （40～4500）mL，准确性≤5%或20mL
3.6.8 | 血管外肺水（EVLW）测量范围 | （10～4500）mL，准确性≤5%或10mL
3.6.9 | 注射温度（Tinj）测量范围 | （25～40）℃，准确性±0.1℃
3.6.10 | 血液温度（TB）测量范围 | （0～30）℃，准确性±0.1℃
3.7 | 报警及安全指标
3.7.1 | 生理参数报警值设置 | 可设置上下限
3.7.2 | 信号故障报警 | 具有压力信号异常报警及提示功能
3.7.3 | 心率（HR）报警范围 | 可调范围在（30-240）次/分钟
3.7.4 | 心输出量（CO）报警范围 | 可调范围在（0.3-25）L/min
3.7.5 | 有创动脉压（AP）报警 | 具备有创动脉压报警功能
*4 | 配置需求（单台套） | 心输出量测量仪主机1台、连续心输出量校正模块1套、温度压力缆线1套、传感器缆线1根
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 心输出量测量仪 |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 热稀释导包及压力检测套装 | 无 | 30
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。