## 文件参数
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肺功能测试系统 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 45万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于常规肺通气功能检查，慢肺活量、用力肺活量、每分钟最大通气量、时间肺活量、流量容积环、舒张试验等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和（CE或FDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 指标参数 | 至少包含FVC 用力肺活量； SVC 慢速肺活量； FEV1 一秒量； PEF 最高呼气流速； FEV1/FVC% 一秒率；用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75等，不低于50个参数的预计值
*3.2 | 流量传感器 | 数字超声流量传感器或双向涡轮式传感器
·3.3 | 呼吸阻力 | 无阻力
·3.4 | 流量范围 | 0—±20L/s
3.5 | 流量范围精度 | ±2%或50ml/s
·3.6 | 容积范围 | 0—21L
·3.7 | 容积范围精度 | ±1%
·3.8 | 自动定标 | 具备
3.9 | 自动质控分级 | 具备
3.1 | 内置温湿度传感器 | 具备
*3.11 | 规格重量 | 主机≥700克
*3.12 | 存储数据 | 可存储受试患者数据≥5000例
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 肺功能测试系统软件
4.2 | 硬件 | 至少包含设备主机、电脑（显示器≥19寸、内存≥4GB、CPU≥I3处理器、硬盘≥500G）打印机及相关附件 1套
4.3 | 器械 | 可移动台车
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 *R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。