## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于微创肿瘤靶向治疗，产生射频电流，使组织产生凝固性坏死和变性疗效，用于实体肿瘤微创治疗。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 基本参数 | 输出频率330-500kHz、控制温度：最大温度≥90度，最大输出功率≥150w。测量温度范围至少15-100℃
3.2 | 控制模式 | 主机有功率控制模式及温度控制功能
3.3 | 实时显示功能 | 具备温度显示及多种功能显示
3.4 | 系统控制 | 阻抗范围10Ω-500Ω
3.5 | 自动控温系统 | 具备治疗针自动控温功能。温度范围：70-105℃
3.6 | 智能系统 | 系统需具备智能识别保护装置
3.7 | 电极及连接 | 电极规格型号≥20种 ，具备高强度固定消融针功能
3.8 | 双针消融模式 | 具备双针消融
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求(单台套) | 主机1台 电源线连接线1根 电极连接线1根 脚踏开关1支 回路连接线2根
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材 | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 射频消融仪 |  | 数量： | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 射频消融电极针 | 无 | 576根
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。