## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 血细胞分离机 |  |  | 项目编号（或预算编号）
总数量 （台/套） | 2 | 预算单价 （万元） | 49.5 |  | 预算总金额（万元） | 99
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于输血科全血自动化分离，能将全血分离成为红细胞、白细胞、血小板血浆等指定成分，分离制备的血液制品的质量符合GB 18469—2012《全血及成分血质量要求》
*2 | 资质认证 |  | 产品通过FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数 |  | 分离制备的血液制品的质量符合GB 18469—2012《全血及成分血质量要求》；能够对制备完成的所有血液及血液成分自动进行称量和计算，容量单位应该同时可以用重量（g）或容量（ml）表示，容量单位符合GB18469-2012《全血及成分血质量要求》的规定
·3.1 | 品牌要求 |  | 设备为原装进口，原产地制造，各厂家必须保证所投设备是最新产品而非翻新产品
·3.2 | 售后服务 |  | 设备生产商必须在中国大陆地区设有直属分公司，以保证售后服务的稳定性
3.3 | 产品要求 |  | 应具备自动化、标准化制备分离血液的功能和程序，包括（悬浮红细胞、血浆、浓缩血小板、冷沉淀凝血因子等）血液品种和不同产品规格的软件、硬件设备，如遇软硬件应提供同型号最新版泵
·3.4 | 匹配耗材 |  | 适用于国内使用的各种二联袋、三联袋、四联袋、五联袋血袋，具备血袋供自动掰塞功能
·3.5 | 操作界面接按键 |  | 具有中文操作界面，可储存多个分离工作程序，方便进行实时监控。并且通过按键方式选择和确认菜单信息，防止误操作
3.6 | 分离效率 |  | 单袋400ml全血分离得到悬浮红细胞和血浆产品的操作时间不超过1min
·3.7 | 监测精度 |  | 能根据所设定的程序自动调节血液流速。界面传感器16个或以上，呈不均匀分布，可监测不同分离过程中界面的变化
*3.8 | 动力来源 |  | 挤压板动力系统为步进电机驱动，除设备本身外，无其他设备提供动力来源
3.9 | 挤压要求 |  | 主挤压板需采用三挤压板技术：即主挤压板包含上挤压板、横隔板、下挤压板三部分，以保证对血液制品的精准、灵活挤压
·3.10 | 挂袋方式 |  | 母袋的挂袋和挤压方式为开门垂直悬挂、水平挤压；保养液添加方式为自然重力和机械挤压双重方式，且可以保证保养液袋中气体不进入产品袋
3.11 | 热合单元要求 |  | 每台设备具有6个多功能热合头,且每个多功能热合头均具备探测空气、探测红细胞、夹闭管路和自动热合管路的功能，每个多功能热合头适用管路的管径范围为外径3.9-5.4mm，壁厚≤0.8mm，导管封口完整无漏液.
3.12 | 安装环境要求 |  | （1）电源：210～230Ｖ，50/60HZ （2）工作环境温度：15～35℃
·3.13 | 软件要求 |  | 设备管理软件需具备监控分离机设备的功能，并可以以图像化的方式实时显示设备的状态，如待机、运行中、脱机等
·3.14 | 学术要求 |  | 在国外正式期刊上发表5篇以上与所投标产品相关的文献，并提供文章扫描件等材料以供证明
3.15 | 封口要求 |  | 每个多功能热合头适用管路的管径范围为外径3.9-5.4mm，壁厚≤0.8mm，导管封口完整无漏液
3.16 | 血浆分离要求 |  | 具有定量和不定量分离血浆功能，在定量分离血浆过程中能够分别可以采用三联袋或四联袋定量分离血浆（回浆定量方法），血浆容量误差要求符合相关国家标准
·3.17 | 程序设定 |  | 可通过设备管理软件批量设定网内所有分离机的分离程序
·3.18 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 |  | 血液成分分离机主机及相关附件。
4.1 | 配套医用试剂耗材 |  | 无
5 | 售后条款
5.1 | 保修年限 |  | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
5.5 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 按故障点和小时计费两种方式
5.6 | 专用工具、资料及其它 |  | 说明书
5.7 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
5.8 | 交货期 |  | 合同签订后30日内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | √无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。