## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸湿化治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 21
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过提供高流量、精确氧浓度、加温湿化的气体对有自主呼吸的患者（包括人工气道的病人）进行呼吸治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 工作模式 | 至少具备高流量模式、低流量模式
*3.2 | 流量调节范围 | （2-80）L/min
3.3 | 温度调节范围 | （31-37）℃
·3.4 | 氧浓度调节范围 | 21%-100%
3.5 | 氧源连接方式 | 至少可连接设备带，氧气瓶
3.6 | 屏幕 | 具备显示屏，可显示温度、流量等参数
3.7 | 提醒功能 | 具备
·3.8 | 消毒 | 独立消毒功能，避免交叉感染
3.9 | 氧浓度监测 | 具备
3.10 | 报警功能 | 具备管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值体制。流量未达预值提示
3.11 | 锂电池 | 具备
3.12 | 水罐 | 具备
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 水罐1个、加热呼吸管路1套、主机1台、移动台车1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*配套医用 耗材（试剂）需求 |  | £ 无配套耗材 £开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 呼吸湿化治疗仪 |  | 设备项目编号： 2023-05YL-Z04 | 数量：7台
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 加热呼吸管路 |  | 1000
2 | 水罐 |  | 1000
3 | 鼻氧管 |  | 1000
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。