- 采购项目商务和技术要求

技术要求序号技术和性能参数名称招标参数和性能要求备注一基本要求建设护理呼叫系统，提升医院病房中的患者与医护人员的交互，使护理日常工作和管理方面得到更智能、更全面、更人性化的支持。将传统呼叫的内涵，延伸到信息发布、医护人员行为管理、数据统计分析、决策支持等新版块。1.系统应满足GB50314及JGJ312相关标准体系与解释条文要求。宜采用高度贴合医院安全理念的各类技术。为确保核心业务的综合安全性，应建设自组专网的独立网络，并具备与医院局域网对接的接口。2.硬件终端以嵌入式软件操控，同时系统应具备以符合行业信息科主流管理思想的B/S架构搭建的整体软件管理平台，系统软件应运行在稳定的服务器上。3.系统整体应规避诸多安全漏洞与干扰漏洞，支持多角色分层管理，强调工程成本、落地工期与维护投入的综合运营体验。4.系统管理软件基于B/S体系结构和网络服务器环境，采用主流数据库进行数据库管理，分层化、多用户结构设计，能很好地与第三方产品集成，满足数字化医院软件管理要求。5.在我单位12个病区部署实施，完成设备终端安装、系统部署实施，包含呼叫线路的改造和铺设；6、完成与我单位HIS系统、护理信息系统以及移动护理系统等接口开发及部署实施。本项均为实质性条款不允许负偏离 二配置要求护士站医护主机12台、交互管理主机12台、床头分机396台、卫生间分机132台、门口分机132台、走廊显示屏12台、值班室分机12台、多媒体控制器12台、显示大屏12台、呼叫对讲软件平台1套。本项均为实质性条款不允许负偏离 三其他符合性要求驻场服务：项目质保间提供驻场维护人员≥1人。线缆要求：墙体内使用≥6类标准线缆，设备带内使用≥6类扁线，线材选取应通过院方信息部门质检后方可使用。采用国标电缆，根据现场情况选用3*2.5mm及3*4mm线，满足供电半径、安全电压及电线截面应匹配的原则，线材选取应通过院方信息部门质检后方可施工使用。本项均为实质性条款不允许负偏离四产品资格所投设备均应为国产品牌；除显示大屏、软件外，其他核心投标产品需具有CMA或CNAS国家认可产品检测报告。本项均为实质性条款不允许负偏离五技术性要求1技术力量•厂商具有ISO质量管理体系认证证书；•厂商具有环境管理体系认证证书；•厂商具有信息安全管理体系认证证书；•厂商具有知识产权管理体系认证证书；•厂商具有职业健康管理体系认证证书。 2性能指标单台设备技术参数如下：2.1护士站医护主机1.组网与供电以一根六类网线连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。2.液晶屏幕采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9。3.声学要求扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式 前出音4.材质与外观采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。5.环境可靠性:工作温度 0℃～40℃；工作湿度 10%～90%；静电等级 ±15KV；群脉冲等级 1.2KV@5KHz6.麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用7色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。7.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。8.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。9.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。10.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。11.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。12.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。13.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。14.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。15.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。16.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。17.提供信息化医护主机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章。2.2交互管理主机1.组网与供电具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。2.声学要求扬声器：8Ω1W，单声道3.材质与外观支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。4.环境可靠性：输入电压 200～240VAC 50Hz；工作温度 0℃～40℃；工作湿度 10%～90%；静电等级 ±10KV；群脉冲等级 1.2KV@5KHz•5.主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。7.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。8.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。9.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。10.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。11.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。•12.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）13.提供软件著作权证书并加盖制造商公章2.3床头分机1.组网与供电设备采用六类网线或两芯线接入系统总线。供电方式：集中供电便于管理。2.液晶屏幕采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度300cd/㎡(Typ)，视角80/80/60/80deg(Typ)。3.声学要求扬声器 功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。4.外观结构采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。5.环境可靠性：工作温度 0℃～40℃；工作湿度 10%～90% ；静电防护等级 ±20KV；群脉冲等级 1.0KV@5KHz。6.支持与护士站医护主机、值班室分机、移动医护分机进行双向呼叫及对讲。•7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容可支持8万个及以上汉字，每个表格可以保存2000条及以上记录，支持快速翻页和查看。10.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。11.支持同时展示5张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 12.支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容，支持文字的滚动显示。13.呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 14.分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。15.提供床头分机外观专利证书、软件著作权证书并加盖制造商公章2.4卫生间分机1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。2.外观结构材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm机身重量：不超过100g3.环境可靠性：工作温度 0℃ ～ 40℃；防水等级 IP68；静电等级 ±15KV；群脉冲等级 1KV@5KHz。4.用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。5.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。•6.IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）7.分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。8.拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水 贴于墙面。9.提供卫生间分机外观专利证书及软件著作权证书，提供卫生间防水防尘等级检验报告（测试报告需注明测试要求、判定依据、测试结果、结论）并加盖制造商公章2.5门口分机1.组网与供电设备采用六类网线或两芯线接入系统总线。供电方式：集中供电便于管理。2.液晶屏幕采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)。3.声学要求扬声器 功率不高于1W，单声道，出音方式：前出音。4.外观结构采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。环境可靠性：工作温度 0℃～40℃；工作湿度 10%～90% ；•6.当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用7色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）7.分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。•8.支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）9.分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。10.提供门口分机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章2.6走廊显示屏1.组网与供电使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。2.显示屏幕采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。3.外观结构：采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。4.环境可靠性：工作温度 -20℃～40℃工作湿度 10%～90%静电防护等级 ±15KV群脉冲等级 1.2KV@5KHz5.呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）6.支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。7.提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章2.7值班室分机1.组网与供电使用一根六类网线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯。 2.显示屏幕采用≥3.5英寸液晶屏，分辨率≥320×240，屏幕比例4:3。3.声学要求扬声器：8Ω1W，单声道，出音方式 前出音4.材质与外观采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。5.环境可靠性：工作温度 0℃～40℃；工作湿度 10%～90%；静电等级 ±15KV；群脉冲等级 1.2KV@5KHz6.时间显示：待机状态显示日期时间信息。7.接收呼叫信息：可接收到床头分机、门口分机、卫生间 分机、医护主机呼叫信息。8.分机对讲：可接听床头分机、门口分机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可通过床位号呼叫床头分机，进行通话。9.主机对讲：可接听医护主机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可按呼叫键直接呼叫医护主机，进行通话。10.未处理提醒：可显示未处理的床头分机呼叫信息。11.呼叫清除：对正在呼叫的信息，可按“C”键对呼叫信息进行清除。12.系统广播：按住“广播”键后，可进行语音广播功 能，松开“广播”键结束广播。13.呼叫过滤：支持按时段、分机类型进行过滤，对分机的呼叫信息进行屏蔽。14.音量设置：支持对话筒音量、通话音量、振铃音量 分别进行音量设置。15.在线编号：设备可在线设置分机号码。16.提供软件著作权证书、外观设计专利证书复印件并加盖制造商公章。2.8多媒体控制器1.采用HDMI高清线缆连接液晶电视，支持分辨率 1920*1080,运行内存 2G及以上,机身存储 16G及以上;采用红外接收模块。2.统计信息显示：通过液晶电视可以对科室状态进行数据统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。3.重点床位：展示通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等4.值班信息展示：通过液晶电视可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。5.床位一览：通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。6.呼叫联动：通过液晶电视可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。7.显示样式：显示界面模板化,可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面,充分满 足不同科室的差异化需求。2.9显示大屏1.液晶屏，屏幕尺寸≥55英寸2.屏幕显示比例：16:93.分辨率：至少支持1080P4.视频输入：HDMI接口(版本1.3以上)≥2个5.声音输出：双声道2.10呼叫对讲软件平台1．床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。2．房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。3．医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。4．护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。•5．排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件或软件截图和技术白皮书等证明材料）6．照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。7．宜传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。8．点阵屏厂告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。9．呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、床头亮度、功效呼叫、外设开关的设置。10．房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。11．床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。12．颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。13．高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。•14．护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件或软件截图和技术白皮书等证明材料）15．呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。16．房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。17．日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。•18．分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件或软件截图和技术白皮书等证明材料）19．呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。•20．呼叫响应对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件或软件截图和技术白皮书等证明材料）21．入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。22．护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。23．用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。24．角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。25．护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。3数据管理* 1.要求系统中所含数据结构、数据库管理员用户密码全部交付需求方。（需提供承诺函）* 2. 所有数据库需根据需求方要求配合需求方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源平台。（需提供承诺函）* 3.需提供数据备份机制、数据重建机制。（需提供承诺函）* 4.所有存有需求方数据的存储介质归需求方所有。（需提供承诺函）* 5.数据库运维人员需在需求方报备，签署相关保密协议，并纳入需求方数管统一管理。（需提供承诺函）·6.要求系统上线后，全部数据结构交付需求方，并随系统升级更新交付。（需提供承诺函）·7维保期内需根据需求方要求配合国产化迁移及应用适配，维保期外适配费用不得高于总合同款项1%。（需提供承诺函）*商务要求(均为实质性响应条款，不接受负偏离）六售后服务1.产品自验收报告签署之日起，至少提供三年免费原厂维保服务。维保期内，乙方提供7x24小时电话咨询、技术支持；系统出现故障须 2小时内提供现场支持服务，在8小时内恢复正常使用，并分析故障原因，提出防范措施；必要时提供硬件故障备机。2.维保期内每年上门巡检不少于6次以上（每季度1次，春节、十一重大节日前各1次）。3.维保期内，软件免费升级系统版本、功能模块以及与医院其他系统的集成融合服务（如软件接口等）。·4.投标人需在北京设立有组织机构，以确保项目运维的时效，需提供在京机构证明文件。5.投标方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。投标方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。6.投标人保证该项目使用的硬件设备10年内有备品备件供应。 七交付时间在合同签订后3个月内交货八交付地点北京市海淀区 九付款条件合同签订且物资到货后支付30%，项目实施完毕并通过验收支付65%，质保期满支付5%。备注：1.商务条款、基本要求、配置要求及产品要求不接受负偏离，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。2.加注“*”、“.”号的技术指标均需提供证明材料。3.供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的、产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。