## 服务类技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（服务类）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求
| 2 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质
2
| •3 | 团队其他人员 具备资质
4
| •5 | 服务方案
6
| •7 | 质量控制
8
| 9 | 验收考核办法
| 10 | 服务续期期限
技术部门 确认 |  |  |  | （签字）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
专家审定论证情况 | （信息化服务项目必填） |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  | （签字） |  | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 医疗设备技术需求表
技术需求表
制表时间： 年 月 日
项目名称 | 保健对象健康体检建设（超声动态图像存储项目） |  | 单价 （万元） | 49.7 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 49.7
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | （1）超声检查预约、登记、呼叫和屏幕显示系统；（2）超声图像静态和动态存储、上传、调取等管理功能；（3）患者图像、诊断信息查询、导出等管理功能；（4）超声图文报告管理和自助打印系统；（5）主任审核功能；（6）与HIS、EMR、叫号等系统进行信息化集成服务,产生费用由中标方负责；（7）历史数据迁移；（8）交付时间为签订合同后6个月内。
| 2 | 配置要求 | （1）预约、登记、呼叫和屏幕显示系统 2 套；（2）超声图文报告系统 6套
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 1. 投标人需组织不少于3人的项目实施团队。 2. 项目经理需具备≥5年医疗信息化的行业经验，并具备PMP项目管理证书或项目管理软考相关证书。其他实施人员需具备≥2年医疗信息化的行业经验。 3. 实施期间，未得到甲方允许的情况下，项目经理不得换人。
| 2 | 性能指标 | 1. 功能描述 1.1. 超声服务器端服务软件 1) 基于当前主流操作系统和数据库设计，支持服务器集群容错工作模式。 2) 支持超声诊断专业。 3) 整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。 4) 客户端支持WIN 7（64位）及WIN10（64位）操作系统。 5) 系统支持7×24小时运行。 6) 系统在生产环境部署，项目实施工作不能影响医院现有工作。 7) 完整的权限控制，合法用户方可使用。 8) 系统遵循DICOM3.0、HL7、IHE国际标准，符合卫生部《医院信息系统功能规范》，采用成熟的、先进的及符合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术。 9) 支持DICOM 3.0 Storage SCP（影像存储）、SCU（影像发送）、Query/Retrieve（查询获取）。 10) 支持DICOM 3.0压缩服务和存储服务。 11) 为杜绝形成信息孤岛，系统需符合IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）医疗信息系统集成规范。
1.2. 超声预约登记软件 1) 可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。 2) 提供患者登记功能，产生患者队列。 3) 对不同类别的病人显示不同的颜色和优先级。 4) 可直观显示各个检查室的患者分配情况。 5) 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。 6) 预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。 7) 绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。
1.3. 超声图文报告工作站 1) 候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。 2) 支持各种超声设备视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。 3) 支持超声高清图片采集，分辨率最大可1920*1080。 4) 支持超声高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，单次可采集时间最大不低于30分钟。 5) DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。 6) 提供脚踏或手动开关控制采集图片操作。 7) 可将静态、动态图像导出成计算机通用格式。 8) 采集的录像可进行二次提取。 9) 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响，支持静态及动态录像导出功能。 10) 多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。 11) 报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。 12) 报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。 13) 支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。 14) 可以将病例标记为“典型病例”。 15) 医生可以建立个人病例收藏夹，以供科研和教学使用。 16) 支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。 17) 报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。 18) 图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。
19) 具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。 20) 具备自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。 21) 支持录音功能。用于其他房间录入员书写报告时参考。 22) 测量功能，有参考值提示，填写数值异于参考值时，报告上能够有标识。 23) 常用短语功能，方便报告的快速录入。 24) 图像标注功能，能够标注图像的部位，并在报告上体现。 25) 导出水印功能，导出的静态图像动态影像上，可自定义水印标签。 26) 支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。 27) 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。 28) 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。 29) 支持特殊疾病的统计和查询。 30) 支持阳性率统计。
31) 支持将检查信息导出到Excel。 32) 支持登记员工作量统计。 33) 支持按时间段工作量统计。 34) 支持检查项目明细统计。 35) 支持申请科室明细统计。 36) 支持报告医生工作量统计。 37) 可提供自助打印程序，支持windows平台运行，支持自助打印接口对接。 38) 每台工作站提供1块高清图像采集卡（PCI-E），支持1920*1080分辨率图像采集，支持H.264视频录制，支持HDMI、DVI-D、DIV-I、SDI、S-video、Composite的图像采集。
1.4. 信息化集成 包括且不限于与HIS、EMR、叫号等系统对接。其中，叫号需嵌入超声图文报告工作站，实现分诊叫号，可在候诊厅大屏和诊室门口小屏同时显示患者姓名并呼叫，也可单独在大屏或小屏显示患者姓名并呼叫；超声图文报告工作站从患者列表可直接利用WEB等方式调取患者放射类图像。 1.5.动态图像管理 1) 所有工作站的动态图像进行统一管理。 2) 工作站记录的动态图像后台自动上传。 3) 上传完成后可以选择自动关闭计算机。 4) 系统会根据录像文件的MD5码确定视频文件已经上传成功后才会删除本地视频。 5) 视频是否上传成功，工作站程序中可以看到。 6) 系统支持断点续传，假设前一次没有上传完成就关机了，那么下次开启程序时会自动接着上次上传的过程继续上传，确保所有视频都能上传完成。 7) 视频文件可以和患者资料自动绑定。 8) 视频文件可以设置标签、关键字，方便查询。 9) 通过web方式即可在线浏览访问视频文件。 10) 如果工作站的本地视频被删除了，则会自动调用web网站进行视频浏览。 11) 支持web方式在线浏览。 12) 支持在线的视频播放、剪辑、下载（需授权）。
1.6.数据结构、数据库管理员用户密码交付，所有数据库需根据院方要求配合院方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台;提供数据备份机制、数据重建机制，根据院方要求进行国产化迁移及应用适配，根据院方需求进行个性化定制服务，所有存有院方数据的存储介质不予返还。 1.7 历史数据迁移 支持约300万条旧系统超声检查数据及图像的导入，在新系统内实现历史检查信息及图像查看、老数据统计、图像比对等功能。 1.8 硬件配置（服务器和存储设备由院方提供）其中，服务器性能如下：CPU为银牌4210R 2.40GHz（2处理器），内存64GB，硬盘容量>1TB；存储设备为NAS存储设备，正在采购中。
| 3 | 售后服务 | 1.软硬件设备待项目验收后免费维保≥3年。 2.服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，2个小时内到现场，4个 时内解决问题，4小时内无法解决的硬件问题应及时提供相应的备用设备，提供7X24小时热线电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导。 3.每年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告，提供维修及配件服务，提供软件免费升级和维护。 4.提供专用维修工具，提供维护使用手册。 5.厂家工程师上门培训不少于3次。 6.合同签订后6个月内交付使用。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：