## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、介入等超声检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示器 | ≥20英寸高分辨率彩色显示液晶屏
3.2 | 触摸屏 | ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏角度可调
*3.3 | 全域聚焦成像 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致
3.4 | 动态范围 | ≥240dB
•3.5 | 智能声速匹配 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
3.6 | 探头接口 | 探头接口≥5个
3.7 | 解剖M型 | 解剖M型≥2条线，可360°任意旋转
*3.8 | 造影成像 | 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表、心脏探头。支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持微血管造影增强功能。
3.9 | 高帧频造影 | 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头。凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上
•3.10 | 造影定量分析 | 支持在机造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）
•3.11 | 肝肾比 | 自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI
3.12 | 立体血流 | 具备立体血流技术，支持所有探头使用。
3.13 | 穿刺针增强 | 要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调
3.14 | 自动优化技术 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
3.15 | 自动工作流协议 | 自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间
3.16 | TGC分段 | ≥8段
•3.17 | LGC分段 | ≥8段
*3.18 | 线阵探头偏转角度 | ≥±30度
•3.19 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，0.5mm–30mm，支持所有探头
3.2 | 心功能自动测量 | 心功能自动测量工具Auto EF
3.21 | 存储空间 | ≥1T硬盘
3.22 | 探头 | 腹部凸阵探头：1.2-6.0MHz
3.23 | 外设 | 耦合剂加热器，专业腔内探头放置架，专业探头放置槽≥7个
3.24 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台，凸阵探头1把
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。