## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 射频消融仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于实体脏器（肝、肺、肾、甲状腺结节）肿瘤的消融治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 射频频率 | 400KHz±25KHz
3.2 | 输出模式 | 具备功率模式、定时模式、针道模式
3.3 | 工作模式
3.3.1 | 功率模式 | ≥（0～120）W 可调
3.3.2 | 定时模式 | ≥(0～15)min可调
·3.3.3 | 针道模式 | 具备，功率（0～200）W 可调，可减少肿瘤种植风险，预防针道出血
3.4 | 阻抗范围 | 30Ω～100Ω,可数字显示
·3.5 | 电极类型 | 可自动识别单针、多针、凝血类型并有代码显示
·3.6 | 能量控制功能 | 可根据设置的时间自动调节能量输出
·3.7 | 能量补偿功能 | 可自动补偿治疗过程中的热量损耗，充分保证病灶组织蛋白变性
3.8 | 阻抗监测 | 具备，全程监测病灶的阻抗变化
3.9 | 温度监测功能 | 具备，并可以连接单独温度探头
3.1 | 双极疗法 | 无需中性电极，热转换率高
3.11 | 一次性使用射频消融电极针
3.11.1 | 多针电级 | 旋转式多探头治疗电极、在治疗过程中可根据病灶大小可调节
3.11.2 | 单针电极 | 内部冷循环设计，适用大、小病灶的治疗
3.11.3 | 凝血电极 | 四根电极针可同时工作、热转换率高
3.12 | 报警及安全指标 | 具备电极断开检测功能，报警提醒，并停止能量输出
3.13 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机 1台、 循环水泵 1台、 台车 1个、 中性电极电缆 2根、 脚踏开关 1个
*5 | 配套医用试剂耗材
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 具体年用量详见附件，厂家自报
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 射频消融仪 |  | 设备项目编号 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 实体肿瘤消融针 |  | 900
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。