## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查；微栓子监测、双通道脑血流监护
*2 | 资质认证 | CFDA、CE或FDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 硬件要求：
·3.1.1 | FFT采样率 | 128/256/512Hz三档可调
·3.1.2 | 最大血流速测量 | 单向最大速度量程≥400cm/s
3.1.3 | 采样容积 | 4-20mm连续可调
3.1.4 | 发射功率 | 发射功率可调，最大发射功率≥500mw
*3.1.5 | 辅助键盘 | 具备
3.2 | 软件要求：
3.2.1 | 检测参数 | Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI
3.2.2 | Dmean指数 | 具备
3.2.3 | 多普勒色系 | 可自定义谱图颜色
*3.2.5 | 通道数 | ≥2
3.2.6 | 病案管理、报告格式 | 快速检索病例、Word报告模式
*3.2.7 | 微栓子监测软件 | 具备栓子图、声谱图、阈值可调节、伪差自动识别，栓子自动计数功能、监测软件可进行时间差测量
·3.2.8 | 连续长程动态监护系统 | 全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱
3.3 | 报警及安全指标 | 设备具有指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 专业软件 1套 经颅多普勒软件
4.2 | 硬件 | 台式主机1套 主机盒1个 2MHzPW探头1个凹面聚焦探头高灵敏度 2MHzPW监护探头（含头架）2个 4MHzCW探头1个凹面聚焦探头高灵敏度 彩色喷墨打印机1台 专用台车1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。