## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉吊塔 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 供急诊抢救间、ICU等医疗场所使用
·2 | 资质认证 | 具备CE或IOS9001-CMD认证
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 管线标准 | 吊塔内各种管线（电源、气体、负压管路等）应符合国家标准（GB 1003-2008、医用供气ISO5359安全标准）
3.2 | 旋转角度 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统
3.3 | 刹车系统 | 吊塔均须配有电磁刹车系统，保证吊塔不产生漂移
3.4 | 气体终端 | 气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理
*3.5 | 气电分离 | 吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告
·3.6 | 抽屉材质 | 抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合
3.7 | 防护等级 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全
3.8.2 | 旋转臂总长 | 双旋转臂，总长≥1500mm，根据现场测量情况定制
3.8.3 | 电箱长度 | 竖式气电箱长度≥1000mm
3.8.4 | 承重 | 整体最大标称工作承重≥220kg，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告
3.8.5 | 吊塔升降距离 | 可电动升降，≥500mm
3.8.8 | 接口 | 六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个
3.8.9 | 托盘要求 | 三层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称工作称重应不小于80kg，抽屉最大标称工作称重应不小于15kg
3.8.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
·4 | 配置需求 | 医用吊塔主体1套（吊塔类型：单臂吊塔），国标（GB 1003-2008）电源插座≥10个。 气体接口插座：氧气O2≥2；压缩空气≥1；负压吸引≥１；笑气≥１ 麻醉废气：≥1个；网络接口RJ 45：≥3个；接地端子≥2个 可旋转输液架≥2个；储物网篮≥1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。