## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声高频外科集成手术设备 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要适用于腔镜和开放手术中的切割组织及凝闭血管
*2 | 资质认证 | 通过CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | 触摸屏，具备自检功能，可显示功率档位和故障信息
3.2 | 输出功率档位（可选档位） | ≥5（档）
3.3 | 输出控制方式 | 手控和脚控
3.4 | 刀头的机械振动频率 | 53kHz-57kHz
3.5 | 刀头的机械振动幅度 | （50-100）微米
3.6 | 刀头功能 | 具备切割、凝闭、抓持、分离功能
·3.7 | 闭合血管最大直径 | ≥7mm
·3.8 | 防粘连涂层 | 工作头端应具有防粘连涂层
·3.9 | 主机超声刀接口 | 应为通用接口，可自动识别连接的仪器，可连接高级双极
·3.10 | 输出能量类型 | 包括超声外科能量、电外科能量
·3.11 | 高级止血模式 | 具备高级止血模式，可通过该功能实现7mm及以下血管的凝闭
·3.12 | 软件升级 | 可通过USB接口更新系统软件版本
·3.13 | 配套医用耗材兼容性 | 主机可连接达芬奇机器人
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机、脚踏、换能器、手柄、台车各1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。